문서번호	시설관리과-7511
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이한수	代양창진	변재홍	04/20 정진일

2020년 노후 초음파유량계 조달구매 계획

2020. 4.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 노후 초음파유량계 조달구매 계획

우리 사업소 관내 설치된 노후 초음파유량계를 교체하여 높은 수준의 유량 계측 정밀도를 유지 관리함으로써 유수율 향상에 기여하고자 함.

□ 추진근거

❍「2020년 유량계설비 유지관리계획 알림」(본부 누수방지과-721호, ’20.01.10.)

❍「2020년 유량계설비 유지관리 계획」(시설관리과-4024호, ’20.03.02.)

□ 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	올림터	배수지	비 고
계	34	4	11	16	3	휴대용 1대
초 음 파	33	4	11	15	3
전 자 식	1			1

□ 유량계 교체 계획

❍ 교체대상 : 총13개소(중블록유량계 1개소, 올림터 12개소)

연 번	시 설 물 명	소 재 지	관 경 (mm)	유량계 설치년월	유량계 형 식
1	KSM-4	양천구 화곡로 21	900	2006.04.	초음파(습식)
2	우장산(가)-직송	강서구 우장산로 10길 112	100	2008.01.	초음파(건식)
3	등촌(증)-유출	강서구 등촌로 51길 96	200
4	법무(증)-유출	양천구 목동중앙본로 2길 46-46	150
5	신월(증)-유출	양천구 지양로 128	200
6	해운(증)-유출	양천구 목동중앙본로 63	150
7	개봉(가)-직송	구로구 개봉로 17길 18	200	2008.12.
8	궁동(증)-유입	구로구 부일로 19길 34	200
9	오류1(증)-유입	구로구 고척로 12길 45	150
10	오류2(증)-유출	구로구 오류로 8바길 27	150
11	온수(증)-배수지	구로구 부일로 901	150
12	온수(증)-가압	구로구 부일로 901	100
13	육본(증)-유출	구로구 고척로 27라길 19	150

※ 내용연수(조달청 고시 제2014-12호) : 유량계(11년)

※ 오류2(증)-유출 : 오류배수지 유출단에 설치된 유량계를 오류2증압장 펌프실로 이설 설치 예정으로 관경 80mm 전자식유량계로 조달 구매

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 7.

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

❍ 사업예산 : ********(조달수수료 포함)

❍ 조달구매 계획

연번	시설물명	형 식	관 경 (mm)	물품식별번호	수량	금 액 (단위 : 원)	비 고
1	KSM-4	초음파(습식)	900	********	1	**********
2	우장산(가)-직송	전자식	100	********	1	*********
3	등촌(증)-유출	초음파(건식)	200	********	1	*********
4	법무(증)-유출	초음파(건식)	150	********	1	*********
5	신월(증)-유출	초음파(건식)	200	********	1	*********
6	해운(증)-유출	초음파(건식)	150	********	1	*********
7	개봉(가)-직송	초음파(건식)	200	********	1	*********
8	궁동(증)-유입	초음파(건식)	200	********	1	*********
9	오류1(증)-유입	초음파(건식)	150	********	1	*********
10	오류2(증)-유출	전자식	80	********	1	*********
11	온수(증)-배수지	초음파(습식)	150	********	1	*********
12	온수(증)-가압	초음파(건식)	100	********	1	*********
13	육본(증)-유출	초음파(건식)	150	********	1	*********
	계					**********	VAT 포함
	조달수수료	0.54%				*******
	합 계					**********

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

(유량계 설치, 31101)

□ 세부추진 계획

❍ 조달발주 및 계약의뢰       ----------------------- ’20. 4월 중

❍ 계약체결 및 사업 시행      ----------------------- ’20. 4월 ~ 6월

❍ 시운전 및 준공             ----------------------- ’20. 7월 초

붙임 : 물품매입요구서 및 산출기초조사서 각 1부.  끝.