문서번호	미생물검사과-1710
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
이은숙		류인철	04/22 김복순
협조

기기고장보고서

(형광미생물검출시스템)

2020. 4

수질분석부

(미생물검사과)

원생동물검사의 현미경관찰 필수장비인『형광미생물검출시스템』의 형광램프 교체 사유가 발생하여 이를 보고합니다.

2020. 4. 22.

보고자: 주무관 이은숙

□ 수리 장비명: 형광미생물검출시스템

장비이력
물품분류번호	41**************1
모델명	*************
제조사	**************
구입처	**************
설치일자	***********
구입가격	*******************************

□ 수리 이력: 2015.11.4.(형광램프 교체), 2016.7.12.(형광램프 교체),

2017.8.23.(형광램프 교체), 2018.12.17.(형광램프 교체)

□ 형광램프 교체 사유

○ 램프 교체시간인 200시간 도래(현재 198시간 사용)

2020.4.22. 현재 누적 사용시간

□ 추진내역

부품명	규격	추진내용
형광미생물검출시스템 형광램프	Mercury lamp HBO	제조사 국내대리점에 견적의뢰 *****************

□ 수리비용: *****************

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 x 취득가격) - (사용연수/(2 x 내용연수) x 취득가격)

= ***************************************************

= **********

○ 경제적 수리한계 금액(***********)보다 수리비(********)가 작으므로

본 장비는 수리하여 사용하는 것이 타당함

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출

붙임  견적서 2부.  끝.