문서번호	정수과-5667
결재일자	2020.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
소민혁		05/08 이병옥
협 조
	주무관			박소현
	주무관			안치화

실험용 냉장고 고장 보고

2020. 5.

영등포 아리수정수센터

(정수과)

실험용 냉장고 고장 보고

실험용 냉장고의 고장을 수리하여 수질실험 및 공정관리 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현   황

○ 기 기 명 : 실험용냉장고

○ 제 작 사 : 삼성전자

○ 규    격 : SR562AC,556L

○ 설 치 일 : 2011.7월

○ 설치장소 : 수처리 연구실

□ 점검내용

○ 점 검 일 : ‘20.05.07.(목).

○ 점 검 자 :	공업서기보 소민혁, 공업연구사 안치화,삼성전자서비스 ***

○ 점검결과

- 냉각 배관의 결빙과 이물질 낌으로 인하여 냉장 불가능

○ 관련사진

냉장고 냉각 배관 사진	결빙 및 이물질 낌 현상

□ 조치계획

○ 냉각 배관의 결빙과 이물질 낌으로 인하여 냉장 불가능. 냉각 배관의 해빙과 퇴수 작업

- 건    명 : 실험용 냉장고 고장 수리

- 소요예산 : 41,000원(일금사만천원정)

- 계약업체 : 삼성전자서비스(주)

- 지급방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금 처리

· 사   유 : 금액이 소액으로 제작사에 의뢰하여 긴급수리하고자 함

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장시설 유지보수)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서         1부. 끝.