문서번호	대기질통합분석센터-4358
결재일자	2020.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기후대기팀장	대기질통합분석센터장
최유리		권승미	06/18 신진호
협조

이산화탄소 측정기 교정결과 보고

2020.6.

대기질통합분석센터

기후대기팀

이산화탄소 측청기 교정결과 보고

이산화탄소 측정망에 설치된 이산화탄소 측정기의 CO2(12CO2, 13CO2)/CH4  항목의 교정(Drift test, 기지농도에서 측정결과가 벗어나는 정도)을 진행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ

개    요

○ 대상기기

대상기기	측정소	분석항목	분석방법
PICARRO G1301	관악산	CO2, CH4	CRDS(Cavity Ring-Down Spectroscopy)
PICARRO G2131-i	남산	12CO2, 13CO2
	올림픽 공원

*CRDS법: 분석셀에 조사된 레이저가 대상물질에 의해 소멸되는 시간을 측정하여

정성, 정량하는 방법

○ 기간 : 2020년  5월  11일, 5월 13일

○ 평가 방법 : 이산화탄소/메탄표준가스를 이용하여 교정 전후 농도비교를 통한 드리프트 점검 및 보정

Ⅱ

시험 방법

○ 「표준가스–레귤레이터(1 ~ 2 bar유지)–MFC(100 ml/min)–분석 장비 inlet」순으로 연결

○ 표준가스 5분 흘리면서 수분제거(H2O ≤ 0.2 % 확인)

○ 표준혼합가스를 이용하여 교정 전 데이터 비교를 통해 드리프트 점검

○ 60분간 표준가스를 흘린 후 후반 30분 측정치의 평균을 이용하여 교정 진행

Ⅲ

시험 결과

○ 관악산측정소

항목	기지농도(ppm)	측정치(ppm)	정확도(%)
CO2	391	388.85	+ 0.54
	420	417.79	+ 0.52
CH4	2.32	2.2599	+ 2.5
	2.54	2.4617	+ 3.1

○ 남산측정소

항목	기지농도(ppm)	측정치(ppm)	정확도(%)
12CO2, 13CO2	301.8	302.847 (12CO2 299.58 + 13CO2 3.267)	- 0.34
	698.9	697.836 (12CO2 690.3 + 13CO2 7.536)	+ 0.15

○ 올림픽측정소

항목	기지농도(ppm)	측정치(ppm)	정확도(%)
12CO2, 13CO2	298.0	299.01 (12CO2 295.8 + 13CO2 3.218)	- 0.33
	698.9	698.116 (12CO2 690.6 + 13CO2 7.516)	+ 0.11

Ⅳ

평가 및 결론

○ 관악산 측정소:  CO2/CH4 표준가스 테스트 결과, 정확도는 0.52% ~ 3.1%이었으며, 결정계수(R2)는 0.9989이상으로 나타남

○ 남산측정소: 12CO2 + 13CO2 표준가스 테스트 결과, 정확도는 –0.34% ~ 0.15%이었으며, 결정계수(R2)는 0.9999이상으로 나타남.

○ 올림픽공원 측정소: 12CO2 + 13CO2 표준가스 테스트 결과, 정확도는 –0.33% ~ 0.11%이었으며, 결정계수(R2)는 0.9999이상으로 나타남.

○ 환경대기 중 CO2 측정방법의 국내 관리기준은 없으며, CO의 기준의 정확도, 결정계수 기준(각각 ±20%이내, 0.995이상)을 고려하면 정확도와 선형성은 기준 이내로 유지되고 있음.

○ 이산화탄소 측정기의 교정을 분기별로 실시하여 신뢰성 있는 자료 산출 예정.  끝.