문서번호	원수관리과-939
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	07/08 신동호
협 조
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

’21년도 예산편성, 강북통합취수장 수질실험 소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

’21년도 예산편성, 강북통합취수장

수질실험 소모품 구매 계획

강북통합취수장 원수 수질의 독성물질 유입을 감시하는 생물감시장치 생물센서 등 측정기 시약 재료를 구매하여, 수질 감시와 관리에 만전을 기하고자 함.

▢ 사업목적

○ 원수 수질자동측정장치 측정 시약 반달말 센서 등을 적기에 구매수질 감시와 관리에 만전을 기함

▢ 사업내용

○ 생물감시장치 생물(반달말)센서 구매

- 연가단가 계획서 수립 시행

- 반달말 센서 구매량 : 26개 (갈수기 3개/월, 기타 시기 2개/월)

○ 원수 수질자동측정기 측정 시약 구매

▢ 사업대상

○ 생물감시장치 설치 현황 : 1대

제작사	모델명	측정방식	설치년도	비 고
환경바이오	HK-1100	형광법	2012.11.

○ 원수 수질자동측정기 설치 : 9개 항목 총12대

측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

▢ 사업방향

○ 생물감시장치 생물(반달말)센서 구매 : 연간단가 계약에 따른 납품

○ 수질자동측정기 측정시약 구매

- 서울물연구원(집중구매 단가계약) 구매 의뢰

- 우리 센터 자체로 발주 구매

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 2021년 수질실험재료 구매

○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. (12개월)

○ 사 업 비 : 15,000천원

- 생물감시장치 생물(반달말)센서 구매 : 10,000천원(연간단가 계약)

조류생물감시장치	생물(반달말)센서

- 수질자동측정기 측정시약 구매  : 5,000천원

원수 잔류염소 측정기 시약	시안·암모니아성질소 측정기 시약

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 재료비, 일반재료비(수질실험 소모품 구매(취수장))

▢ 사업효과

○ 원수 독성물질 등 유해물질 유입감시 강화로 안정적인 원수 공급

○ 원수 수질자동측정기 운영의 효율성 증대로 수질향상

붙임  1. 사업 설명서 1부.

2. 견적서 1부.   끝.