문서번호	물순환연구과-2528
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
경규선	이태일	박현		07/10 엄연숙
협 조
	총무과장		이미영

총유기탄소 연속자동측정기 구매 검토 보고

2020. 7.

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

총유기탄소 연속자동측정기 구매 검토 보고

도시하수의 배수시스템에 대한 지속적인 관련 연구를 수행하기 위해 필요한 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기를 구매하고자 함.

Ⅰ		배 경

□ 청천시/강우시 하수관로 수질분석 실시간 모니터링 필요

○ 채수에 의한 하수 수질분석은 분석 소요시간이 길고, 인력에 의존하여 지속적인 하수 수질 분석에 한계가 있음.

○ 하수관로상 수질변화를 실시간으로 신속하게 분석할 필요가 있음.

□ BOD,COD 대체항목으로 TOC로 자동모니터링 적용 가능

○ 방류수 수질항목으로 COD를 대체하여 TOC 항목이 ′21년부터 적용 예정이며,

○ 2년간 연구수행에 TOC 적용 결과, 상관성 및 회귀식에 의한 BOD와 COD 예측이 가능함.(활용가능)

□ 현재는 연구수행을 위해 단기 임대방식으로 추진하였으나, 앞으로 지속적인 하수관로 수질 데이터 확보를 통해 다양한 연구 시도가 필요한 실정임.

Ⅱ		측정기 신뢰성 검토 결과

□ 고농도 하수의 수질측정 가능

○ 표준용액 측정테스트 결과 정확도 및 정밀도 우수(±3%)

○ 측정범위 0 ~ 50,000 mg/L로 넓은 범위에서 적용가능

○ 측정주기 10분 이내로 강우시 급격한 수질변화 측정 가능

□ 합류식 하수관로의 월류수 수질기준 항목인 BOD 예측 가능

○ 강우시 TOC와 BOD 상관성 매우 높음 ☞ 결정계수(R2) 0.96

○ TOC에 따른 BOD 예측값과 실측값 오차 적음.

<강우사상별 BOD 예측값과 실측값 관계>

구분	평균절대오차	평균제곱근오차	결정계수	모델효율계수
	(MAE)	(RMSE)	(R2)	(NSE)
event_200515	14.4	17.99	0.92	0.73
event_200518	9.4	13.67	0.98	0.96
event_200624	13.3	16.23	0.97	0.88

<BOD와 TOC의 상관성 및 단회귀식>      <BOD 예측값과 실측값 추이 비교(event_200624)>

Ⅲ		소요비용 및 여건 검토 결과

□ 구매가 임대방식보다 유리

○ 소요비용 : 구매시 약 12백만원 절감 예상(내용연수 10년 사용 기준)

	<소요비용 비교>
임대 : ********** - 월사용료 : ************************************************ ※ 2019년~2020년 실제 임대계약금으로 산출 - 10년 사용시 추정금액 : ***************************** 구매 : ********* - 견적가 : *********** - 수선유지비 : ******************************************

○ 여건비교 : 지속적이고 원활한 장비의 사용 필요로 구매가 적합함.

- 임대사용은 업체상황에 따라 가능여부와 임대기간이 결정되어 적시 사용 및 지속적인 사용에는 불리한 여건임.(장기임대는 업체불가)

- 유리관리 측면에서는 정기적인 업체 관리가 가능한 임대가 유리

- 행정절차 측면에서는 구매가 유리(임대는 매년 계약 및 검수 관리 필요)

Ⅳ		향후 계획

□ 총유기탄소 연속자동측정기 구매를 위한 21년도 예산에 반영 추진

○ 예산금액 : ********

○ 수    량 : 1대

□ 측정기를 활용한 다양한 연구과제 발굴 도모.  끝.