“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	트럭스케일(차량중량측정기) 수리요청

우리센터 트럭스케일과 공인계량측정장치와 오차가 있어 다음과 같이 수리요청합니다.

가. 정수약품 납품차량 계량내역                                  (단위:Kg)

연번	일자	품목	공인계량(A)	트럭스케일(B)	공차(A-B)
1	2020.6.15	염 소	13,800	13,580	220
2	2020.6.22	염 소	13,480	13,270	210
3	2020.6.30	염 소	12,970	12,800	170
4	2020.7.09	염 소	13,970	13,730	240
5	2020.7.09	PAC	25,550	25,060	490
6	2020.7.09	PAC	25,560	25,220	340
7	2020.7.10	PAC	25,490	25,230	260
8	2020.7.10	PAC	24,330	23,890	440

붙임 계량증명서(염소,PAC) 각 1부

	정수과장
주무관	이승열		정수과장	07/10 방진표
협조자	전문경력관	이건우
시행	정수과-3278	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4742	/전송		/		/	대시민공개