문서번호	계량기검정과-1611
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
이진성		07/22 오임석
협 조
	주무관			김윤곤
	주무관			윤승욱

승인도서 검토보고

(수도미터 시험설비 제작·구매 설치)

2020. 7.

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

승인도서 검토보고

(수도미터 시험설비 제작·구매 설치)

품질시험소 별관 이전 계획에 따라 우리 소에서 추진 중인 “수도미터 시험설비 제작·구매 설치”의 물품 계약자로부터 물품 제작·설치를 위한 승인 요청 도서가 제출 되었기에 이를 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.		ㅣ

1		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 수도미터 시험설비 제작·구매 설치

○ 사업목적 : 수도미터 유량 오차 측정 시험설비 1식(5개 라인) 제작·구매 설치

○ 위    치 : 서초구 태봉로 131(우면동 15)

○ 규    모 : 지하1층/지상1층  연면적 267.82㎡

○ 계 약 자 : ㈜대덕하이테크 (대표 고복성)

○ 사업기간 : ‘20.06.30.(계약)~12.27.(11.30. 납품 완료예정)

○ 계약금액 : 517,220,000원 (부가세 포함)

2		내 용

□ 관련근거

○ 물품구매(제조)계약일반조건【기획재정부계약예규 제415호(2019.01.01.)】

○ 수도미터 시험설비 제작·구매 설치 추진계획 보고

【계량기검정과-969호(2020.05.07.)】

○ 승인도서 및 보완 승인도서 제출 건(물품 계약자)

【(주)대덕하이테크 20-G1014호(2020.07.17.), 20-G1015호(2020.07.22.)】

□ 검토내용

○ 사  유

- 계약자가 물품 제작 전 제출한 제작 관련 승인 요청 도서를 계약법령 및 우리 소의 성능 요구 기준인 물품 제조·구매설치 지침서(규격서)에 의거 검토·승인 하여  물품의 품질과 필요 성능 확보에 만전을 기하고자 함.

○ 검토방법

- 물품 사전규격공개 및 입찰 시 공고한 지침서(규격서)에 의거 검토

○ 결  과

순번	구 분	주요내용(제출문서)	계약자 보완내역	검토결과
1	물품 제작·설치 예정공정표	- 납품완료 예정일 (건축공정 연계) : 2020.11.30.	- 시운전 기간 조정 : 5일간 => 10일간	적정함
2	산업재해보상보험 및 고용보험 가입여부	- 가입 및 보험료 납부 확인서 제출 (법정 의무사항)	-	적정함
3	산업안전보건관리비 사용계획서	- 내역서 계상범위 내 사용계획 제출 (법정 의무사항)	- 법정 계획서 서식으로 재작성하여 제출	적정함
4	물품 시험검사(수) 및 시운전 계획서	- 사용자 설비 운전교육 및 시운전 병행 실시 계획 제출	- 10일간 시운전으로 계획 조정	적정함
5	현장대리인 선임계	- 선임계 및 재직증명서 제출	-	적정함
6	주요장비 일람표	- 펌프(인버터 포함) 외 6개 주요 제작품의 규격서 제출 (규격, 재질, 수량, 사용 전원 명기)	-	적정함
7	물품 계통도, 배치도	- 시험 구경별 계통도, 층별 설비 배치도 제출	-	적정함
8	주요부 제작 상세도	- 수도미터 구경별 시험설비 5개 라인에 대하여 주요 구성부 제작 상세도 제출	-	적정함
9	전기·전력 배선도, 자동제어 구성도 및 배선 회로도	- 자동제어 일람표·구성도, 전력·전기 배선도, 계측기 배선도, 제어판넬 상세도 제출	- 현장조작판넬 흐름도, 인버터 판넬 상세도 누락 분 제출	적정함

순번	구 분	주요내용(제출문서)	계약자 보완내역	검토결과
10	설비 제어용 PC, 모니터, 프린터 사양 및 소프트웨어 정보	- 하드웨어, 소프트웨어, 영상장치 규격서 제출	- 수도미터 영상장치 규격서 누락 분 제출	적정함
11	설계계산서 및 데이터 시트	- 급수펌프, 기준유량계, 저수조의 성능 계산서·측정 데이터 시트 제출	급수펌프 2대에 대한 누락 데이터 분 제출	적정함

3		검 토 의 견

○ 승인 요청 도서를 물품 계약관련 법령 및 지침서(규격서)에 의거 검토한 바, 계약자가 일부 미비사항에 대한 보완을 완료 하였기에 제작 관련도서를 승인하여 물품 납기 및 품질·성능 확보에 만전을 기하고자 함.

(※ 물품 제작·설치 예정공정은 건축공사와 연계한 것으로 건축공정에 의하여 변동될 수 있음.)

○ 또한 제작·설치 시 불명확하다고 판단되는 사항은 지침서(규격서)에 명기한 일반 및 특기사항에 의거 계약자와 상호협의하여 처리하고자 함.

붙 임  1) 관련공문(계약자) 및 승인 요청 도서 각 1부.

2) 관련방침(시험설비 제작·구매 설치 추진계획) 1부.

3) 제작·설치 지침서(규격서) 1부.  끝.