지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김무성	代양혁진	07/30 이상봉

****************** 수전의 이상 수도계량기(지침비정상) 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 7. 30.

보고자 : 8급 김무성

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	전월 사용량	비고
*************** ***	***	********	**	**	***********	*********	*****	*****	***	******

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태(‘20.7.30.)
- 옥내누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음
	현재 관리검침 수도사용량 : 34㎥(6일) 2개월 추정 사용량 : 340㎥(60일)

○ 상기 수전은 최근 1년간 2개월 평균사용량이 295㎥, 직전 4개월 사용량 추세가 `20.4월 납기 310㎥,`20.6월 납기 314㎥이나,

○ `20.7.24. 정례검침 시 계량기 지침 12697, 사용량 10314㎥로 격증 후 `20.7.30. 재검침한 결과, 누적검침 및 옥내누수 등 사유없이 격증하여, 이는 위 사진과 같이 만단위 지침 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시    교체하고 `20.8월납기 사용량은 전월 사용량인 314㎥으로 조정하고자 합니다. 끝.