문서번호	정수과-8679
결재일자	2020.8.7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	08/07 조성태
협 조
	정수시설과장			代김희송
	주무관			변민용
	주무관			이상욱
	주무관			김응균

원수 탁도자동계측기 구매 계획

2020. 8.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

원수 탁도자동계측기 구매 계획

원수감시, 정수약품 투입에 활용되는 원수 탁도자동계측기가 노후되어 고탁도시 정상 작동하지 않아 긴급하게 교체하고자 함

□ 현   황

○ 시설현황

모델명	제 조 사	측정방법	설치위치	설치년도	내용연수	비고
TUF-100	TOA-DKK社(일본)	표면산란광	실험실 계측기실	2005년	12

○ 문제점 및 대책

- 노후, 내용연수 경과 등으로 이번 고탁도 시 측정값 오차(고정) 발생

· ‘19년 교체 추진하였으나 한·일 외교문제 등 수입불가로 교체 지연

- 전문업체 점검, 정비 실시하였으나 수리 불가로 긴급 교체 필요

· 고탁도 발생 후 3회 점검 및 정비(램프, 수광기 등 교체)

· 응집제 주입 등에 활용되는 중요한 계측기로 고장 시 수실험으로 주입률 결정

교체 대상 탁도계		고탁도 시 탁도값 고정

□ 규격검토

○ 설치현황

- 탁도계 설치 현황 : 36대(고탁도용 4대, 저탁도용 32대)

· 고탁도 : DKK(TUF-100), 저탁도 : DKK(TUF-100), HACH(1720E), SWAN(AMI-2)

- 서울시 정수센터 설치 현황(원수 탁도계)

모델명	제 조 사	측정방법	설치현황	비고
TUF-100	TOA-DKK社(일본)	표면산란광	암사, 뚝도
SS7	HACH社(미국)	표면산란광	영등포, 강북

○ 규격검토

- 측정범위 : 1,000NTU이상 측정 필요

· 최근 10년 중 취수 원수 최고 탁도는 846NTU(2011.7월)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
466	846	229	657	72	35	198	249	105	26	312

- 분석방법 : 표면산란광 방식

· 먹는물수질공정시험법의 탁도 분석방법인 산란광법(투과산란광, 표면산란광 등) 중 원수감시, 약품투입률 결정 등에 활용되는 주요 계측기인 원수 탁도계는 측정값 신뢰도가 높고 안정적이며 오염이 적어 유지관리가 용이한 표면산란광법 도입

<탁도계 분석방법 선정 검토>

○ 표면산란광 방식의 탁도계는 광원 및 검출기가 외부에 있어 오염발생이 적어 관리가 용이

○ 광원이 외부에 있는 표면 및 투과산랑광은 광량이 커서 탁도 급변시에 안정적인 측정이 가능

측정방식	표면산란광	90˚투과산란광	침적식
장점	∘광량이 커서 광신호가 안정적임 ∘측정조 내부 오염 발생 없음 ∘색도의 영향이 크지 않음	∘광량이 커서 광신호가 안정적임 ∘측정창 내부 오염으로 인한 오차 거의 없음 ∘색도의 영향이 크지 않음	∘기포제거 불필요
단점	∘기포제거 필요	∘기포제거 필요 ∘탁질이 많을 경우 응답속도가 느려짐	∘측정조 내부 오염으로 오차 발생할 수 있음 ∘탁질이 많을 경우 응답속도가 낮아짐
제조사(모델명)	TOA-DKK社(TUF-1600), HACH社(SS7) 등	HACH社(1720E), HF Scientific社(Micro TOL) 등	HUMAS社(TURBY 2100) 등

○ 검토결과

- 서울시 취수 원수 탁도 측정에 사용되는 계측기 중 표면산란광 방식이고 긴급 구매가 가능한 SS7(HACH社) 구매

· 현재 원수 탁도계인 TOA-DKK社(TUF-1600) 제품은 수입 불가로 구매 검토대상에서 제외

□ 세부 구매계획

○ 사 업 명 : 원수 온라인 탁도자동계측기 구매・설치

○ 사업기간 : 계약일로부터 30일

○ 소요예산 : 15,000천원 이내(부가세 제외)

- 예산과목 : 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비(2취수장 밴드 스크린 교체)

○ 구매물품

계측기명	수량	물품분류	규 격	설치지점	비고
탁도 자동계측기	1대	수질분석기 (41113319)	․구매물품 : SS7(HACH社) ․측정방법 : 표면산란광 ․측정범위 : 0~9,999NTU	원수 (실험실)

○ 구매방법 : 수의계약

- 근거 : 추정가액이 1,500만원 이하로, 1인견적서 제출 수의계약 가능

- 사유 : 소액이고 긴급하게 설치가 가능한 제품 구매

□ 행정사항

○ 원수 탁도자동계측기 교체 시 시운전 및 교육 참석 철저(정수과)

○ 탁도자동계측기 설치 예산 및 통신 등 설치 지원(정수시설과)

- 2취수장 밴드 스크린 교체 예산(기계장치, 시설비) 중 집행잔액 활용 추진

붙임 : 시방서 및 규격서, 산출기초조사서 각 1부. 끝.