문서번호	전략연구과-2376
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전략연구과장	미래전략연구센터장
김나은		김세철	08/11 차동훈
협조

기기고장보고서

(저온 또는 액화질소냉동고)

2020. 8.

미래전략연구센터

전략연구과

초저온(-50~-86℃)에서 시료를 보관할 수 있는 실험실용 극저온냉동고에 고장이 발생하여 장비의 이상을 확인하고 그 결과를 보고합니다.

2020. 8. 10.

보고자: 주무관 김나은

□ 물 품 명: 저온 또는 액화질소 냉동고

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	*********20587842
모 델 명	US/995
제 조 사	thermo fisher scientific
구 입 처	Thermo forma
설치 일자	2008. 9. 2
구입 가격	************ **일천사백육만이천사백원)

□ 고장증상: 온도 설정 오작동

□ 점검업체: ㈜듀연테크

□ 점검결과

- 1차 냉매에 leak 발생

- power supply board에 에러 발생

□ 수리비용: 금1,540,000원(금일백오십사만원)

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 x 취득가격) - (사용연수/(2 x 내용연수) x 취득가격)

연번	품 명	취득일자	취득가격 (원)	최초년도의 최대치	사용 년수	내용 년한	경제적수리 한계 금액 (원)
1	부품교체	2008.9.2	14,062,400	70	11.9	10	1,476,552

□ 담당자 의견 및 향후계획

○ 경제적 수리한계 금액(1,476,552원)보다 수리비(1,540,000원)가 크므로      장비 수리 및 사용에 실익이 없다고 판단됨

○ 따라서 본 장비는 불용처리하고자함

<고장이력>

- 냉매 누출로 인한 냉각성능 하락(전략연구과-3887. 2019.5.8.)

(수리비용 1,232,000원)

※ 기기가 노후화되어 고장이 잦은 것으로 판단됨

붙임: 견적서 1부.  끝.