구급장비(6-1 필립스 AED) 고장발생 알림
문서번호	현장대응단-4871	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			류인환	조택환	07/06 장해욱
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	제세동기 고급형 필립스-MRX	관리부서	현장대응단(구급6-1호)
고 장 일 시	2018. 7. 6.(금) 08:45분 경	장 소	노원소방서 차고(구급차 내)
조 치 사 항	○ 아침교대 장비점검시 고장발생 발견하여 사용불가 상태 구급팀에 알림 ○ 필립스 업체 담당자에 문의하여 담당자 방문 수리 요청함
원인 및 상태	○ 2018. 7. 6.(금) 08:45분 경 교대점검중 구급차량 6-1호 필립스 제세동기 성인용 커프에서 압력 상승시 바람이 빠지는 현상 발견하였으며 혈압측정 이불가함 ○ 혈압계 커프와 튜브가 연결되어 있는 부위가 분리 안되는 현상 발견함
그 밖의 사 항	○ 업체 필립스 제세동기 담당자가 노원소방서에 직접 방문하여 수리예정임
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 7월 6일 계급 지방소방장 성명 류인환 (인) 노원소방서장 귀하

	현장대응단장