문서번호	원수관리과-1193
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		09/03 최양교
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

원수 암모니아성 질소 측정기 고장 및 수리계획

2020. 09.

원수 암모니아성 질소 측정기 고장 및 수리계획

원수 자동수질측정기 중 암모니아성 질소 자동측정기가 오작동 등의 고장이 발생 아래와 같이 수리 계획을 보고 드림.

현 황

○ 암모니아성 질소 측정기 이력

제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일자	가동일자	측정방법	비고
나노하이텍	나노켐 6100	1	22,000	’14.11 (08.11.구매)	’14.11	이온전극법	구의 관리전환

※ 구의아리수정수센터(취수장)에서 2008. 11. 구매 사용중인 측정기를 우리센터에서 2014. 11. 관리전환 사용으로 노후

○ 최근 수리이력

일자	부품교체, 수리․정비 내용	비고
2018.12.17	CPU BOARD 교체(비용 : 143만원)
2020.3.18.	이온필터, 센서, 교반기, 표준용액 구매설치 (비용 : 359만원)

		고장개요
			○ 고장경과 - 2020. 9. 2. (17:00경부터) : 오작동(0.41~0.60ppm 표출) - 2020. 9. 2. (18:00경부터) : 운전중단 ○ 고장원인 - 장기간 원수 고탁도 운전으로 부속품 노후 등의 장애로 추정

		개선계획
			○ 고장원인 점검 - 측정기 제작업체 또는 우리 취수장 측정기 점검 연간단가 업체에 점검 및 수리하여 정상운전 계획 ○ 수리계획(안) - 건 명 : 강북통합취수장 암모니아성 질소 측정기 수리 - 수리대상 : 암모니아성 질소 측정기 1대 - 소요예산 : 점검 후 고장 원인을 확인 비교 견적 후 산출 - 소요기간 : 고장 원인 파악 후 즉시 수리 - 지출방법 : 법인카드 결재 - 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비 ○ 향후계획 - 2021년도 노후측정기 구매․교체하여 원수 수질 관리에 만전을 기함. 끝.