문서번호	운영과-6564
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		10/08 최영효
협조

탈취설비용 디지털악취측정기 고장 및 수리계획 보고

2020. 10.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

탈취설비용 디지털악취측정기 고장 및 수리계획 보고

우리센터 운영중인 탈취설비의 탈취효율 점검을 위해 디지털악취측정기 고장발생되어 다음과 같이 수리하고자 보고 드립니다.

1		시설현황

탈취시설	수량	설치장소	비고
계	14 대	센터 내부
바이오 필터	4대	종합탈취동, 탈수 B동
흡착탑	4대	농축기동, UV, 제1.2 건조시설
광전관식	1대	제2건조시설
이산화염소 가스식	2대	제2처리장
약액세정식	1대	분뇨처리장
복합 바이오필터	2대	제2소화조, 분뇨처리장

2		운영상 문제점

우리센터 종합탈취동에 설치되어 있는 바이오필터(1300․1400㎥/min) 외           센터 내부 탈취시설에 대하여 주기적인 탈취 효율 관리를 위하여 자체                 지정악취측정을 측정하여 관리운영되고 있음.

‘18년도 2월 디지털악취측정기 구입후 센서 2종 등 성능이 저하되어 센터            교체가 및 검·교정이 요구되는 실정임.

3		조치방법

GasAlert/Micro/5 휴대용 악취측정기 센서 2종 및 검·교정 실시

- O2 센서 교체 × 1EA

- NH3 센서 교체 × 1EA

- 검·교정 실시 × 1식

악취측정기 전문수리사업자에 시장조사후 최저가격을 제시한 업체 선정하고자 함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금1,012,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                      수선유지교체비(수선유지비)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.