문서번호	원수관리과-1359
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		10/14 최양교
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

원수 암모니아성 질소 측정기 고장 보고 및 수리계획

2020. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

원수 암모니아성 질소 측정기 고장 보고 및 수리계획

원수 자동수질측정기 중 암모니아성 질소 자동측정기가 오작동 등의 고장이 발생 아래와 같이 수리․개선 계획을 보고 드림.

현 황

○ 시안 측정기 이력

제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일자	가동일자	측정방법	비고
나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	’14.11 (08.11구매)	’14.11	이온전극법	구의 관리전환

※ 구의아리수정수센터(취수장)에서 2008. 11. 구매 사용중인 측정기를 우리센터에서 2014. 11. 관리전환 사용(약12년간)으로 노후

○ 최근 수리이력

일자	부품교체, 수리․정비 내용	비고
2015. 6. 15.	암모니아 센서 교체(집중구매)
2016. 2. 11.	통합보드, 계량관 반응조, 솔레노이드밸브, 교반기, 정량펌프 튜브 교체 (총액:2,860,000원) - 나노하이텍
2018. 11.경	계량관 반응조 밸브(3개), 시료수 세정수밸브(3개), 암모니아 멤브레인(MD1004-4) 1개, 시약튜브(40CM*6 PVC TUVE 10M 1식 구매설치 (구매비용 2,805,000원, 나노하이텍)
2018. 12.17.	CPU BOARD 교체(비용 143만원)
2020. 3.18.	이온필터, 센서, 교반기, 표준용액 구매설치 (비용:3,595,845원)
2020. 9. 4.	교반기 모터 수리(비용:80,000원)

		고장개요
			○ 고장경과 - 2020. 10. 12.(06:00경) : 오작동(0.147ppm 표출, 교반기 오작동) - 2020. 10. 12. (07:00경 부터) : 운전정지 - 2020. 10. 13. : ㈜나노하이텍, 우리엔텍(주) 점검

		수리계획
			○ 고장원인(점검결과) - 측정기 제작업체 및 우리 취수장 측정기 점검 연간단가 업체에 점검결과 측정기 보드(CPU BOARD 노후로 오작동(고장) 추정 ○ 수리계획(안) - 건 명 : 원수 암모니아성 질소 측정기 수리 - 소요예산 : 제작업체 등 비교 견적 조사 후 수리비 결정(미정) - 소요기간 : 즉시 수리 - 지출방법 : 법인카드 결재(원수관리과 법인카드 결재 후 통장에 입금) - 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비 ○ 향후계획 - 2021년도 노후측정기 구매․교체하여 원수 수질 관리에 만전을 기함. 끝.