코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전동식의료용흡인기 긴급 현장 안전고지 알림

1. 긴급 현장 안전 고지 2020-R-02(2020.11.18.)“흡입력 감소 또는 흡입 실패 문제가 입증된 LCSU 4 관련 위험”과 관련입니다.

2. 전동식의료용흡인기 펌프 관련 문제가 인지되어 펌프 교체 전까지 안전사용보장을 위한 유의사항을 아래와 같이 안내합니다.

가. 대    상 : LCSU 4(2020년 구매한 58대)

나. 문 제 점 : 펌프 오작동으로 인한 흡입력 감소

다. 조치사항

- 납품업체에서 LCSU 4 문제점 및 유의사항 소방서별 세부 안내(11월 중)

- 제작업체에서 교체용 장치를 납품업체로 배송 후 납품업체에서 펌프 교체(12월 중)

라. 교체전 안전사용보장을 위한 유의사항

- 환자 튜브를 진공도 300mmHg 이상에서 한 번에 10초 넘게 반복 차단하지 마십시오

- Leardal Medical 이 해당장치에 사용을 승인한 용기, 튜브 및 부속품만 사용

- 진공 수준 조정 시 : 원하는 진공 수준에 도달하면 환자 튜브를 즉시 차단 해제

- 환자 치료중 튜브를 고의로 구부리거나 조여서 차단하지 마십시오

(환자 튜브를 차단하는 물질은 오로지 흡입물질이며 이로 인한 일시적 차단만 허용)

- 장치테스트 수행 시 : 진공이 최소 500mmHg에 도달하면 즉시 차단을 해제하십시오

마. 문의처 : 제작업체(레어달 02-6714-8836), 납품업체(씨피알코리아 031-790-4170)

3. 전동식의료용흡인기 펌프 교체전까지 안전사용보장을 위한 유의사항을 구급대원에게 교육하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 긴급 현장 안전 고지 등기 1부.

2. 긴급 현장 안전 고지 2020-R-02 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	신성현		구급관리팀장	진광미		재난대응과장	11/19 代정교철
협조자
시행	재난대응과-23945	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/
전화		/전송	3706-1419	/		/	대시민공개