문서번호	미생물검사과-5111
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김성택		류인철	11/27 이상미
협조

기기고장보고서(초저온냉동고)

2020. 11

수질분석부

미생물검사과

바이러스실험실내 시약 및 시료보관  필수장비인『초저온냉동고』에 이상이 발생하여 다음과 같이 보고하고 수리하고자 합니다.

2020. 11. 26.

보고자: 주무관 김성택

□ 수리 장비명: 초저온냉동고

장비이력
물품분류번호	41**************3
모델명	FORMA 88600D60
제조사	THERMO
구입처	삼성기건주식회사
설치일자	************
구입가격	***********************

□ 수리 이력: 없음

□ 고장내역 및 점검결과

○ 초저온(-80 ℃)유지 불가 및 재부팅 이후 전원공급 불가

○ 수리업체 점검결과 컴프레서 고장 및 교체필요

오류메시지1 (온도이상)	오류메시지2 (전원공급이상)

□ 수리비용: *********************

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 경제적 수리한계 검토

○ 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 x 취득가격) - (사용연수/(2 x 내용연수) x 취득가격)

= ***************************************************

= *********

○ 경제적 수리한계 금액(**********)보다 수리비(**********)가 작으므로

본 장비는 수리하여 사용하는 것이 타당함

□ 담당자의견

○ 바이러스실험에 필요한 시약 및 시료보관에 필수장비인 초저온냉동고를 신속히 수리하여 바이러스 검사기관 인증유지 및 분석업무 등에 차질이 없도록 하고자 함

붙임  견적서 2부.  끝.