문서번호	원수관리과-1648
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	12/09 신동호
협조
	정수과장		代장호

2021년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

강북아리수정수센터

<원수관리과>

2021년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획

아리수 원수에 유입될 수 있는 유해물질 실시간 감시로 시민에게 믿음주고 사랑받는 아리수 생산에 만전을 기함.

Ⅰ	추진개요

□ 추진근거

○「수도법」제18조 같은 법 시행령 제29조

○「수질자동감시시스템 운영관리지침」

(상수도사업본부 급수운영과-3562, 2027. 4. 27.)

□ 추진기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

□ 측정기 현황

○ 설치현황(운전중) ...  측정10개 항목, 총13대

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
2	탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
3	pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
4	수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
5	페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
6	TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
7	NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	’14.11. 관리전환
8	시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	’14.11. 관리전환
9	생물감시장치	(국산)환경바이오	HK-1100	1	77,600	'12. 11.	형광법	반달말
10	잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

※ 운휴중(사용불가)

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	NH3-N	(미)HACH	AMTAX inter2	1	49,713	'09. 12	인도페놀블루법	LANGE
2	시안	(미)HACH	8810-ISE	1	38,487	'09. 12	이온전극법	LANGE

○ 원수 수질자동측정기 측정자료 전송 현황

구 분	전송자료	항목 (개)	비 고
Seoul Water-NOW (시민공개)	탁도, pH	2	실시간
Seoul Water-NOW (본부 급수운영실)	탁도, pH, 수온, 페놀,TOC(총유기탄소), 암모니아성질소, 시안,	7	실시간
중앙제어실 (강북아리수정수센터)	탁도, pH, 수온, 페놀, TOC(총유기탄소), 암모니아성질소, 시안,반달말생물감시장치, 조류측정기, 원수 잔류염소	10	실시간

□ 2021년 사업비 :  322,000천원

○ 수선유지비 : 수질측정장비 유지관리          ⇒ 10,000천원

○ 재  료  비 : 수질실험 소모품 구매           ⇒ 12,000천원

○ 시  설  비 : 원수 수질자동측정기 구매설치 ⇒ 300,000천원

□ 추진내용

○ 원수 수질자동측정기. 최적화 운영

- 정기점검, 소모품 확보, 중앙제어실 근무자 교육

○ 노후 원수 수질자동측정기. 교체 및 정비

□ ’20년 추진실적(30,108천원 집행)

○ 원수 수질자동측정기 점검 위탁(12대)

- 계약금액 : 3,448천원(313천원/월)

- 계약기간 : 2020. 2. 10. ~ 2020. 12. 31.(11개월)

○ 생물감시장치 반단말 센서 구매

- 계약금액 : 8,803천원(338,580원/병 * 26병)

- 납품방법 : 10개월(2병/월), 2개월(3병/월)

○ 원수 수질자동측정기 수리(고장발생) : 11,431천원

- 페놀 측정기 수리 : 763천원

- 원수 시료자동채취장치 부속품 구매설치 : 585천원

- 수산화나트륨구매(시안,암모니아성질소 측정기 시약) : 271천원

- 암모니아성질소 측정기 수리(교반기 수리) : 165천원

- 암모니아성질소 측정기 수리(CPU교체) : 2,200천원

- 암모니아성질소 및 시안측정기 부속품 구매설치 : 6,721천원

- 시안측정기 수리(보드 교체) : 726천원

○ 수질시험재료 공동구매 : 6,426천원

- 추진기관(부서) : 서울물연구원(수질연구과)

- 납품일자 : 2020. 7. 29 ~ 10. 16.

- 납품물품 : 페놀 측정기 시약 외 6개 종

- 납품금액 : 시약(5,888,300원), 전극 외1종(537,988원)

Ⅱ	세부 추진계획

□ 원수 수질자동측정기 최적화 운영

○ 수질자동측정기. 정기점검 및 관리 강화(연중)

- 대    상 : 원수 수질자동측정기. 10개 항목 총13대

- 관리방법 : 수시, 일일, 월간별로 점검 및 보정 실시

- 시약, 소모품 적기 교체 및 고장 발생 즉시 수리

○ 부품·소모품 사전확보 및 관리 철저

- 확보방법 : 서울물연구원 공동구매 및 자체 구매

- 관리방법 : 측정기. 이력 및 소모품 재고 관리 철저

○ 생물감시장치 생물(반달말)센서 구매

- 소요예산 : 10,000천원

- 추진방법 : 연간단가 계약(수의계약)

- 납품방법 : 10개월(2병/월), 2개월(3병/월)

○ 중앙제어실 근무자 교육실시

- 대  상 : 강북통합취수장 중앙제어실 근무자

- 방  법 : 측정기 전문업체 및 담당자 현장교육 실시

- 내  용 : 측정기 관리요령 및 고장 발생시 조치 방법

□ 노후 원수 수질자동측정기 교체(구매) 및 정비

○ 원수 수질자동측정기. 구매 설치(2월~6월)

- 구매대상 :  TOC 측정기 등 7종 7대

측정기명	단위	수량	금액(천원)	비고
총유기탄소(TOC)	SET	1	70,000
조류	SET	1	70,000
암모니아성 질소	SET	1	35,000
시안	SET	1	45,000
탁도	SET	1	20,000
수소이온농도	SET	1	10,000	수온겸용
페놀	SET	1	40,000
모래여과기(부대설비)	SET	1	10,000
총 계			300,000

- 소요예산 : 300,000천원

- 예산과목 : 시설비 및 부대비, 시설비

- 추진방법 : 제한경쟁입찰 등

○ 원수 수질자동측정기 정비(3월 ~ 4월)

- 대   상 : 생물감시장치(1대),  원수 잔류염소측정기(4대)

- 소요예산: 9,000천원

∴  반달말 생물감시장치 운영장치 윈도우10 교체 : 3,000천원

∴  반달말 생물감시장치 전자밸브 등 부속품 교체   : 2,000천원

∴  원수 잔류염소 측정기 튜닝세트 및 비색계 모듈 등 소모품 교체 : 4 000천원

○ 교체 노후 수질자동측정기 불용처리(6월)

- 대 상 : 구매 설치로 철거된 측정기 및 운전정지 측정기(내용연수 경과)

- 방 법 : 서울시 SR센터 무상양여 등(사용불가 측정기. 불용처분)

Ⅲ	행정사항

□ 예산사업 조기집행

○ 2021 예산 : 총322,000천원

- 원수 수질측정기 구매 : 30,0000천원(사업기간 : 1월~6월)

- 유지관리 : 10,000천원(사업기간 : 2월~5월)

- 재료구매 : 10,000천원(사업기간 : 1월~2월 계약)

□ 원수 수질자동측정기 UPS, PLC 관리 협조

- 대상 : 원수 수질측정기실 각 1개소 UPS(무정전전원장치), PLC(자동제어․전송반)

- 방법 : 전기 담당자(원수관리과) 주기적 점검․관리 고장시 신속한 정비

□ 원수 잔류염소측정기 전기설비 관리 협조

- 대상 : 원수 잔류염소 측정기실(4대 외부설치) 전기설비 및 부대설비

- 방법 : 전기 담당자(원수관리과) 주기적인 점검․관리 고장시 신속한 정비

붙임  1. 수질자동감시시스템 운영 관리지침 1부.

2. 원수 수질자동측정기 이력카드 및 시약 및 소모품 관리대장 각 1부.   끝.