	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신형면체 SCA550X 사용중지 및 대책 알림

1. 안전지원과-24457(2020.12.16.)호 “신형면체 SCA550X 사용중지 및 대책 알림(긴급)”과 관련입니다.

2. 2020년 구매하여 배정된 ㈜한컴라이프케 신형 면체(SCA550Z)에 대하여 소방학교 현장교육 중 양압조절기 기능이상 문제가 발생하여 긴급 사용중지함.

3. 이에 따라, 우리 서에 ´20년 배정된 신형면체(*******)에 대하여 긴급 사용금지 및 대응·대책을 아래와 같이 전달하오니 신형면체에 대한 보완 완료 시까지 호흡보호장비 관리·사용등에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 대   상: 아래표 참조

품 명	규 격(모델)	대 상	비고
공기호흡용 면체	******** *******	´20년 구매 배정된 면체 전량 (60개)	*HUD제외

나. 발생내용: ´20.12.11.(금) 소방학교 신임 소방공무원 공기호흡기 교육 중 양압기능 이상(막힘&과유입) 발생

1) 양압조절기 내 수분 유입으로 인한 외부와의 온도차이로 조절기 내부 결로 현상발생

2) 결로 현상발생으로 양압조절기 개폐 기능이상 발생 확인

* ´20.12.14.(월)~12.15.(화) 생산업체 및 소방산업기술원, 본부장비팀 소방학교 훈련현장 확인함.

다. 조치사항

1) 소방학교 교육생용 150여개 대체품 긴급투입(즉시)

2) ㈜한컴라이프케어 각 소방서별 대체품 투입(12.29.이내/예정)

↳ 사용상 이상이 없는 ´19년 모델(******)

3) ㈜한컴라이프케어 기능개선 및 구조변경 후 전체 리콜실시(´21년 4월이내)

3. 행정사항

가. 각 부서는 위 면체(*******)의 보완 완료시까지 사용금지 및 ´20년 이전 공기호흡기 면체 사용

나. 사용중지로 인한 필요 수요량을 첨부 양식을 참조하여 ´20.12.17.(목) 15:00 까지 문서 첨부 제출해 주시기 바랍니다.

첨 부  1. 공기호흡기 면체 기능이상 현상 발생 보고 1부.

2. ´20년 각 부서별 대체 면체 소요량(서식) 1부.  끝

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	이호근		장비회계팀장	김영진		소방행정과장	12/17 김정용
협조자
시행	소방행정과-13014	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 소방행정과 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/		/	부분공개(5)