문서번호	대기질통합분석센터-461
결재일자	2021. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	미세먼지연구팀장	대기질통합분석센터장	보건환경연구원장
최유리	안미진	조석주	01/19 신용승
협 조
	대기측정관리팀장		유승성
	연구기획팀장		차영섭

모바일랩 시험가동 결과보고

2021. 1. 18

대기질통합분석센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

모바일랩 시험가동 결과보고

구축완료된 모바일랩 주행성능 및 전원공급장치 성능 테스트, 대기오염측정소장비와 동시 비교 측정을 통한 모바일랩 측정장비의 신뢰성 확보, 측정경로 사전조사 등을 실시하여 계절관리제 추진사업 등 향후 업무를 위한 시험가동을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		추진 개요

□ 기   간 : 2020.11.26. ~ 1. 5.

□ 장   소

○ 모바일랩 주행성능 테스트 : 강남/올림픽대로 등

○ 측정장비 성능 테스트 : 광진구도시대기측정소

(광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 내)

○ 측정경로 사전조사 : 미세먼지집중관리구역, 중점관리도로 등

Ⅱ		추진 결과

□ 모바일랩 주행 성능 테스트

○ 기   간 : 2020.11.26. ~ 12.4.

○ 배터리/인버터 사전교육

- 일    시: 2020.12.1.(화)

- 교육내용: 전원장치 정격용량설명 및 디스플레이설정방법 등

○ 주행성능 및 전원공급장치(배터리) 유효 가동시간 사전점검결과

- 방    법: 모바일랩 모든 장비 가동하여 정지시 시간별  및 근거리

주행시 배터리 소모량 확인

- 결    과: 정지 및 주행시 전원공급 정상확인

< 모바일랩 전원장치 사전점검결과 >

		가스상모바일랩	입자상모바일랩
배터리용량		1,150AhX14.6V = 14,271.5Wh (예상장비가동시간: 4시간)
성능 데스트	정지	소모율: 11.8%/시간 100→46(4시간)→29(71%,6시간)	소모율: 8.4%/시간 93 → 51(42%, 5시간)
	이동	근거리 이동구간: 경부고속도로, 올립픽대로, 강남대로(약 2시간 소요)
		100 → 75(25%, 2시간)	100 → 82(18%, 2시간)
유효가동시간 (측정+이동)		4시간	5시간

※배터리 잔량이 50%이하 및 기온에 의해 배터리 소모율이 달라짐에 따라 유효가동시간 변동가능

□ 모바일랩 측정장비 성능 테스트

○ 기  간 :(측정)’20.12.8~12.14 (자료분석)‘20.12.16~’21.1.15

○ 설치장소 사진

<구의정수장내 설치장소>         <모바일랩 배치모습>          <모바일랩 내부>

○ 결  과

- 이온성분: NH4+, NO3-, SO42-, Cl-) 모바일랩의 이온성분은 당량농도 균형이 양호하였으며*******************, 자동 및 수동측정결과에 비교한 결과 수동측정결과와 상관관계가 더 높았음

- BC-EC) 모바일랩의 BC와 광진측정소의 EC는 높은 상관성을 보였으며*********, EC/BC 비는 0.6으로 기존 연구결과와 유사

- OC) 모바일랩 AMS로 산출한 OC와 광진측정소의 OC는 농도변화 추세와 상관성은 양호하였음*******************

- NOx, CO2, CO, O3) 모바일랩의 측정결과가 높은 경향을 보였으나 농도변화 추세와 상관관계는 양호하였음**************

- VOCs) 모바일랩의 측정결과가 높은 경향을 보였으나 상관관계는 뚜렷하였으며**************, 선행 연구와 비교결과 상관계수가 이번 산출결과와 비슷하거나 높은 값을 나타내어 추후 표준물질로 비교측정 혹은 같은 조건에서 장기간 filed test가 필요함

**********************

□ 측정경로 사전조사

○ 기   간 : ’21.1.4 ~ ‘21.1.8

○ 운행경로 사전조사 결과

- 모바일랩 운영을 위한 주요측정지점의 도로상황, 소요시간, 상세경로

및 지역특성을 확인함

※주요 측정지점은 2 ~ 3회 반복하여 측정시행 예정

< 모바일랩 운행경로 및 특성 >

경로명	구역	주요측정지점	지역특성	이동거리 (km)
경로-1	서초·영등포·강서	고속터미널, 도장시설(문래동, 등촌동)	대기배출사업장(교통, 주유소, 도장, 도금) 밀집지역 교통밀집지역 인접 주거지역	94
경로-2	동작·금천·구로	흑석재개발사업장, 금속사업장(독산동), 가산디지털단지	공사장 인접한 분지 지역, 소규모사업장 밀집지역	109
경로-3	성동·중구·강남	레미콘사업장(성동), 인쇄시설(중구), 강남대로	교통밀집지역 인접 주거지역,인쇄, 폐기물처리시설	87
경로-4	강남사업장	강남자원회수시설, 탄천물재생센터, 난방시설	1․2종 사업장 비상저감조치 의무저감대상	82

Ⅲ		향후계획

□ 모바일랩 측정기기의 주기적인 교정 및 정도검사 시행으로 정확하고 일관성 있는 측정자료 확보로 신뢰도 향상

□ 비교 측정장비와 표준물질을 사용 및 field test를 통한 지속적인

성능 테스트를 통한 측정자료 정확도 향상

□ 모바일랩 첨단측정장비 분석법의 유효성 검증을 통한 분석방법 확립

**************************끝.