심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		센터장
면목119안전센터-408					이예성				민정기		02/01 박제연
점 검 일 시	2021년 2월 1일		소방서/부서명	중랑소방서/면목119안전센터
제품명(제조사)	X Series(Zoll)		제조년일	2018년 5월
제품시리얼번호	AR18E032365		차랑번호 (설치장소)	76마4437 구급차 內
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			〇
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			〇
- 1개이상의 여분 패드가 있음			〇				유효기간 :2022.03.14. 2022.08.22.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			〇
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			〇
4. 배터리
- 완충되어 있음			〇
- 완충된 여분 배터리 있음			〇
5. 일회용품
- 심전도용 전극			〇
- 기록용지			〇
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			〇
- 심장충격 기능 이상 없음			〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			〇
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			〇				( 48 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 이 예 성								이예성

심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		센터장
면목119안전센터-408					이예성				민정기		02/01 박제연
점 검 일 시	2021년 2월 1일		소방서/부서명	중랑소방서/면목119안전센터
제품명(제조사)	Heartstart MRx(philips)		제조년일	2012년 9월
제품시리얼번호	US0056 0979		차랑번호 (설치장소)	면목119안전센터
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음
- 1개이상의 여분 패드가 있음
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터
4. 배터리
- 완충되어 있음
- 완충된 여분 배터리 있음
5. 일회용품
- 심전도용 전극
- 기록용지
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음							고장발생보고 후 불용처분 예정
- 심장충격 기능 이상 없음
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 이 예 성								이예성