문서번호	계량기검정과-481
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
박필관		오임석	02/18 정제호
협조	주무관		류병일
	주무관		김윤곤

2021년 택시미터 및 계량기 검정설비 교정검사 계획

2021. 2.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

2021년 택시미터 및 계량기 검정설비 교정검사 계획

고도의 정밀성과 법적 성능요건을 유지하기 위해 관계법령에 따라 계량기 및 택시미터 검정용 측정기기에 대하여 정밀도 검사, 교정을 실시하여 검정성능의 보장 및 법적 신뢰성을 확보하고자 함

□ 관련근거

❍ 택시미터 기준기

- 주행검정 : 자동차관리법 시행규칙 제68조(정밀도검사의 대상, 기준 등)

- 정치검정 : 국가기술표준원고시(제2015-499호)「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」

❍ 계량기

- 계량에 관한 법률 제39조(측정기기의 교정)

- 계량에 관한 법률 시행령 제33조(교정대상 측정기기 등)

□ 검정설비 보유현황

❍ 보유현황 : 택시미터 정치검사기 등 95점

(단위 : 점)

품 명	택시미터		저울 분동	주 유 기 기준탱크	LPG미터			수도미터
	정 치 검사기	주 행 검사기			비 중 부액계	유리제 온도계	전기식 지시 저울	유량계	온도계	압력계
수 량	9	8	24	3	2	2	1	18	14	14
검 정 주 기	3년	1년	2년	2년	3년	1년	1년	2년	2년	2년
검 정 기 관	□	□	□	□,□	□,□	□,□	□,□	□,□	□,□	□,□

[범례] □ 한국산업기술시험원, □한국교통안전공단, □교정기관((주)대도계기, ㈜한국공업기술원 등)

※ □교정기관: 국가표준기본법 제14조제3항에 따른 국가교정업무 전담기관

□ 추진계획

❍ 추진기간 : ’21. 3. ~ 11.

❍ 교정검사대상 : 4종 14점(「붙임1」상세내역 참조)

- 택시미터 주행검사기          : 8점

- 전기식 지시저울(LPG미터)   : 1점

- 기준유리제 온도계(LPG미터) : 2점

- 기준탱크(주유기)             : 3점

❍ 교정 및 검사기관

- 한국산업기술시험원 : LPG미터, 주유기

- 교통안전공단 : 택시미터 주행검사기

❍ 소요예산 : 1,293천원

❍ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업, 건설자재 품질시험, 사무관리비

□ 행정사항

❍ 검사장비별로 교정 및 검사 계획 수립 및 결과보고

❍ 각 검정설비의 교정 및 검사주기에 따라 교정검사 실시, 수수료 지출

❍ 교정검사 결과에 따른 향후 조치사항

- 교정결과 양호한 장비는 계속 사용하며,

- 노후로 인해 교정이 불가한 장비 및 고장으로 정밀도가 불확실한 장비는 수리·교체 등 조치방안 검토 후 조치계획 수립 및 결과 보고

붙 임 1. 2021년도 교정검사 대상 1부.

2. 택시미터 및 계량기 검정 기준기 보유현황 1부.  끝.

[붙임 1]

2021년 교정검사 대상

○ 교정대상: 4종 14점

연번	용 도	장비명	규 격	기물번호	수량	교정주기	교정일	유효기간 만료일
1	택시 미터	주행검사기 (정밀도검사)	CT-Ⅱ	1403,1406, 1411,1412,1803, 1805~7	8점	1년	‘20.11.09.	‘21.11.08.
2	LPG 미터	전 기 식 지시저울	100g ~ 30㎏	COT211	1점	1년	‘20.11.30.	′21.11.29.
		기준유리제 온 도 계	0 ~ 50℃	YI93075	1점
			-2 ~ 52℃	YI83220	1점
3	주유기	기준탱크	20L	06-31~32	2점	2년	’19.10.21.	‘21.10.20.
			100L	2005-4	1점
합 계					14점

※ 불용 예정 검사기준기 제외

[붙임 2]

택시미터 및 계량기 검사기준기 보유현황

○ 보유현황 : 11종 95점

연번	용 도	측정기기	규 격	기물번호	교정주기	수량
계						95
1	저울	기준정량중추	100g ~ 5kg	7601	2년	1
2	저울	기준정량중추	100g ~ 5kg	7703	2년	1
3	저울	분동(육면체,2급)	20kg	87-3006,3026,3028~29,3031~34,	2년	10
4	저울	분동(육면체,2급)	20kg	3036~41,3043~45, 3047~50	2년	10
5	저울	기준분동(1급)	1mg ~ 10kg	10-01	2년	1
6	저울	기준분동(1급)	1mg ~ 10kg	10-02	2년	1
7	LPG미터	기준비중 부액계	0.500-0.650g/㎤	169	3년	1
8	LPG미터	기준비중 부액계	0.500-0.650g/㎤	202	3년	1
9	LPG미터	기준유리제온도계	-2 ~ 52℃	YI83220	1년	1
10	LPG미터	기준유리제온도계	0 ~ 50℃	YI93075	1년	1
11	LPG미터	전기식 지시저울	100g ~ 30kg	COT211	1년	1
12	주유기	기준탱크	100ℓ	2005-4	2년	1
13	주유기	기준탱크	20ℓ	06-32	2년	1
14	주유기	기준탱크	20ℓ	06-31	2년	1
15	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0002	3년	1
16	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0003	3년	1
17	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0005	3년	1
18	택시미터	정치검사기	CT-V	14-0006	3년	1
19	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0001	3년	1
20	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0002	3년	1
21	택시미터	정치검사기	CT-V	10-0004	3년	1
22	택시미터	정치검사기	CT-V	17-0001	3년	1
23	택시미터	정치검사기	CT-V	17-0002	3년	1
24	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1403	1년	1
25	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1406	1년	1
26	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1411	1년	1
27	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1412	1년	1
28	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1803	1년	1
29	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1805	1년	1
30	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1806	1년	1
31	택시미터	주행검사기	CT-Ⅱ	1807	1년	1
32	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE300029	2년	1
33	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE300028	2년	1
34	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE150045	2년	1
35	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE150044	2년	1
36	수도미터	질량유량계	Promass 8F3B50	R800AF02000	2년	1
37	수도미터	질량유량계	Promass 8F3B15	R8010702000	2년	1
38	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE050020	2년	1
39	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE100012	2년	1
40	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE006002	2년	1
41	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE006001	2년	1
42	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE025002	2년	1
43	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE025001	2년	1
44	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE003002	2년	1
45	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE003001	2년	1
46	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE015002	2년	1
47	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE015001	2년	1
48	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE002001	2년	1
49	수도미터	전자유량계	DMF2110	20DHE002002	2년	1
50	수도미터	온도변환기	TFT35	20110601	2년	1
51	수도미터	온도변환기	TFT35	20110602	2년	1
52	수도미터	온도변환기	TFT35	20110603	2년	1
53	수도미터	온도변환기	TFT35	20110604	2년	1
54	수도미터	온도변환기	TFT35	20110605	2년	1
55	수도미터	온도변환기	TFT35	20110606	2년	1
56	수도미터	온도변환기	TFT35	20110607	2년	1
57	수도미터	온도변환기	TFT35	20110608	2년	1
58	수도미터	온도변환기	TFT35	20110609	2년	1
59	수도미터	온도변환기	TFT35	20110610	2년	1
60	수도미터	온도변환기	TFT35	20110611	2년	1
61	수도미터	온도변환기	TFT35	20110612	2년	1
62	수도미터	온도변환기	TFT35	20110613	2년	1
63	수도미터	온도변환기	TFT35	20110614	2년	1
64	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TIH35	2년	1
65	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TNVJP	2년	1
66	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TGXJK	2년	1
67	수도미터	압력계	S-20	1A01D0T0731	2년	1
68	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TMA32	2년	1
69	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TL4IW	2년	1
70	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TJMJC	2년	1
71	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TFNJ9	2년	1
72	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TP530	2년	1
73	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TDV3E	2년	1
74	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TECIX	2년	1
75	수도미터	압력계	S-20	1A01D0THJJ7	2년	1
76	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TC130	2년	1
77	수도미터	압력계	S-20	1A01D0TKSJJ	2년	1