문서번호	정수과-1602
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
채민수		최종인	03/02 최규동
협조
	주무관		김미란

염소가스안전관리(02월)교육실시 보고

2021. 02

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2021. 02. 22 ~ 02. 25	장 소	취수장염소실	강 사	채 민 수 이 완 표
제 목 : 잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법
□ 교육내용 1. 염소희석수 샘플링 공급수 배관라인 확인 - 뚝도계열은 잔류염소 샘플링펌프를 가동하여 공습수 배관에 가압(0.16 Mpa)을 올려서 염소희석수가 원수 저수조 탱크로 올라오는 구조로 이루어져 있다. - 구의계열은 도수관로내의 자연관압(0.22 Mpa)에 의한 샘플링배관을 통하여 공급하고 있으며, 계측기 내부로 공급이 잘 되고 있으면, 연결튜빙 드레인 밸브를 열어서 확인한다. 2. 원수 저수조탱크 청소 - 특히 여름 장마철 및 우기시에는 저수조탱크 안쪽에 붙어 있는 이물질을 수시로 청소를 하여 제거시켜 주어야 한다. 3. 잔류염소 계측기내부 점검 - 계측기내부 측정값 이상발생 시 면봉으로 투시부에 부착되어 있는 이물질제거 및 청소를 실시하여 준다. 4. 잔류염소 측정시약 공급확인 - 뚝도 및 구의계열 계측기내부 잔류염소(Free 유리잔류염소) 측정시약 공급이 정상적 으로 잘 이루어 지고 있는지 외부함을 열어서 내부를 확인한다. □ 교육 참석자 A조 : 이 규 장, 송 용 배 B조 : 정 방 환, 조 주 연 C조 : 이 준 수, 길 종 섭 D조 : 이 천 호, 장 용 면 강사 : 이 완 표, 채 민 수

잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법 (코로나로인해 1,2명씩 소수인원으로 나누어 교육 및 비대면 전달 교육)
현장 잔류염소확인	원수 취수 후 영점 세팅
염소 시약 투약 후 잔류염소 수치 측정	투입기 염소투입상태 확인
염소 계측기 위치 및 이론 교육

■ 원수잔류염소(뚝도라인,구의라인)계측기 숫자 보정방법

1. 메뉴표시를 누른다

2. 화살표시 모양 ▼ 누르면 액정화면 창에 RECR DR 이 표시된다.

3. ENTER를 치면 액정화면 창에 0.00 PPM 나타나면서 REC LO 가 표시된다.

4. 화살표시 ▼ 를 누르면 REC HI에서 (3.00이 표시된다) → 정상가동의 경우

5. 비정상적으로 가동될 경우 → 예를 들어(5.00이 표시된다면) ENTER를     눌러주면 액정화면에 숫자가 깜박깜박 움직일 때 5.00→3.00 으로 변경하고, 다시 ENTER를 누르고 EXIT를 2회 누르면 원래상태로 초기화가 되면서 정상적으로 작동된다.

◈ 잔류염소계측기 점검

(공급수라인 시약튜브 교체 및 점검 시 조치사항)

≪ 메인보드 조작순서 ≫

메뉴 → ▼ 눌러서 → MAINT → ENTER → PRIME(공기배출) →  ENTER        → 숫자 38 이 표기되면서 공기빼기를 시작 → 38분정도 지나면 0  → V1 5        (초기화 시작)

▣행정사항

〇 상시학습 교육 인정시간 : 실제 교육시간 (1시간)

〇 교육시록 작성 보존

- 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록 작성

- 교육참석자 명부는 교육참석자들의 서명을 받아 3년간 보존

* 첨부 : 염소가스 안전교육 서명부 1부.  끝.