문서번호	운영기획과-2687
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		운영기획과장	체육시설관리사업소장
김영주		오부태	03/17 김정열
협 조

심장충격기 점검 결과보고

2021. 3.

체육시설관리시업소

(운영기획과)

심장충격기 점검 결과보고

심정지 등 응급상황에 신속한 대처를 위해 사업소 및 위탁업체 보유 심장충격기 작동 여부를 일제 점검하고, 그 결과를 다음과 같이 보고드림.

※ 2021. 3. 6.(토) 17시경 목동주경기장 동호회축구 대관 시 심정지 환자발생과 관련 전수조사

*****************추진근거

○*심폐소생을 위한 응급장비 구비 의무 (응급의료에 관한 법률제47조의 2)

○ 응급장비 관리 (응급의료에 대한 법률 시행규칙 제38조의 3)

*****************점검개요

○ 심장충격기 보유현황

(단위 : 대 / (  ) 휴대용 심장충격기)

계	잠실종합운동장			구의 야구공원	목동운동장		민간위탁 체육시설
	올림픽 주경기장	실내 체육관	잠실 수영장		주경기장	야구장	잠실 야구장	효창 운동장	목동 빙상장
9	1	1	1	1	1	1	1 (6)	1	1

○ 기    간 : 2021. 3. 8.(월)~ 3. 15.(월)

○ 대    상 : 체육시설 10개소

- 잠실종합운동장(3개소) 및 목동운동장(2개소), 구의야구공원(1개소),

신월야구공원(1개소) 민간위탁체육시설(3개소)

○ 점 검 자 : **************

○ 점검내용

- (본체상태) 전원표시 및 작동상태, 패드유무, 건전지충전상태

- (보관함 상태) 도난경보장치 작동, 비상연락망 표시 유무 등

*****************점검결과

○ 체육시설 10개소 심장충격기 설치 시설은 9개소 15대(보관함 보관 심장충격기 9대 / 휴대용 심장충격기(잠실야구장) 6대)로, 대부분 정상작동과 보관상태가 양호한 것으로 점검되었으나,

- 잠실야구장 및 목동빙상장의 보관함에 비치된 심장충격기는 유효기관이 경과되어 교체가 필요한 것으로 점검되었고,

※ 본체 유효기간 경과 기기교체 대상 (2개소) : 잠실야구장, 목동빙상장

(점검 시 즉시 신규 심장자동충격기 구매·설치토록 안내)

- 신월야구장의 경우 사회인 야구대회 등이 개최되는 장소임에도 불구 심장자동충격기가 미비치되어 있는바, 심정지 환자 발생시 신속한 대응을 위해 구매설치가 필요한 것으로 점검 됨.

※ 미설치 기관(신월야구공원) 기기구매 및 설치 요망

*****************행정사항

○ 유효기간이 경과 및 미설치 체육시설에 대한 심장자동충격기 구매·설치

(신월야구장, 잠실야구장, 목동빙상장)

○ 심장충격기 관리 지침 및 조치내용 전달  (전 부서 및 민간위탁 체육시설)

○ 심폐소생술 동영상 자료 안내 및 직원 전달교육 실시

(전 부서 및 민간위탁 체육시설)

따로붙임 : 자동심장충격기 설치 및 점검현황 1부. 끝.