“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	********************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ****님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 통보 내역

관리번호	***********	수용가명	*********
주소	****************************
신청인	***	업종	일반용
기물번호	n2000000038	구경	25mm

나. 검정시험 결과

	시험전지침		시험후지침		오차율	평균 오차율	판정결과
전이유량	217	525.5	217	573.5	-4.25	-2.5	비정상
대류유량	216	423.3	217	419.8	-0.77
판정기준	·정상 : 오차율 ±4％ 이내 ·비정상 : 오차율 ±4％ 초과
검정시험일			시험기관		품질시험소
검정불가사유

끝.

	강남수도사업소장
주무관	정유진		요금관리팀장	허홍석		요금과장	03/31 代허홍석
협조자
시행	요금과-5553	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4792	/전송	02-3146-4839	/	yjjeong22@seoul.go.kr	/	부분공개(6)