문서번호	계량기검정과-928
결재일자	2021. 3. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		계량기검정과장	품질시험소장
김우용		오임석	03/31 정제호
협조
	주무관		류병일

택시미터 주행검사장 시설물 점검결과 보고

[ '21년 1/4분기 ]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 03.

서울특별시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 주행검사장 시설물 점검결과 보고(1/4분기)

택시미터 주행검사장 시설의 최적의 성능 유지를 위하여 검사설비 관련

주요 시설물을 점검하고 그 결과를 보고합니다.

1		점검목적

○ 택시미터 주행검사 시설물 사전 점검으로 고장방지 및 안전사고 예방

○ 시설물의 최적화한 성능 유지로 신속 정확한 주행검사 시스템 구축

2		점검개요

○ 점검대상 : 택시미터 주행검사장 시설물 및 검사장비

○ 점검기간 : 2021. 03. 22.~03. 26(5일간)

○ 점 검 자 : 류병일, 강석주, 김우용, 조승한, 박성욱

3		시설현황

시설명	설치년도	규 모	설 비
주행검사장	2020.12	1개동/1층 (샌드위치 단열 패널, 면적 49㎡)	2개 라인(로울러 4대)
사무실	“	1개동/1층(24㎡)	컨테이너(사무실용)
창고	“	1개동/1층(9㎡)	컨테이너(비품보관용)

※ 주행검사장 진출․입로 포함 전체면적: 1,530㎡

4		점검사항

○ 택시미터 주행 검사장

▶ 검사장 및 건축물 점검

- 검사장 및 진출입로 제설작업(염화칼슘 살포 등)

- 샌드위치 패널상태, 기둥상태 등 이상 유․무 확인

- 지반 균열·침하 등 이상 유․무 확인

- 검사장 주변 배수로 점검

▶ 검사용 기계․기구의 점검

- 고속 회전부 베어링 변형 유․무 확인

- 고속 회전시 소음 및 진동 유․무 확인

- 샤프트 베어링부 그리스 주입상태와 라이닝의 마모 상태 확인

- 로울러 회전축의 근접 감지센서 배선상태 확인

- 공압용 주행롤러의 공압장치 작동상태 확인

- DC연결 커넥터 와 티켓용 외장 프린터 커넥터 연결상태 확인

- 합격표시 경광등 커넥터와 유선리모컨 커넥터 연결상태 확인

- 전기배선의 노후상태와 묶음배선의 과열발생 유․무 및 작동상태 확인

- 각종 설비 동절기 관련 정상작동 여부 확인 및 사전조치

○ 사무실 및 창고

▶ 컨테이너 구조물 상태, 주행검사장 안내판 이상 유․무 점검

▶ 냉․난방기, 소화기, 전기배선 상태 점검

5		점검결과 및 조치

시 설 별		점검 사항	조치 사항	비 고
사무실 ․ 창고	건 축 물	- 건축물 외관상태 - 냉․난방기 점검, 소모품(비품)정리	- 냉온풍기 실외기 배관 피복 정비
	소방/전기	- 소화기,급수관 및 배선 상태 확인	- 이상없음

시설별		점검 사항	조치 사항 및 결과	비 고
주행 검사장	건 축 물	-낙엽 및 먼지 제거	- 이상없음
	검정설비 (기계)	-주행검사용 로울러 점검	유닛베어링 교체 - 롤러 베어링부분 구리스 충진 베어링 유닛볼트 조임	유닛베어링 재고 부족 물품구매시 반영
		-검사라인 배관호스 풀림여부	-연결 배관 에어호수 밴드 교체
		-검사라인 가이드롤러 나사풀림	- 가이드롤러 나사 조임
	검정설비 (전기)	-점등, 배선이상여부 확인	- 이상없음
	배수로	-주행검사장 바닥 배수관 낙엽 쌓임	- 우수 홈통 낙엽청소

※ 주행검사장 라인축소에(16개->2개) 따라 수시점검 강화

6		향후 추진사항

○ 주행검사장 이전 이후 검사장이 협소하고, 주행라인 축소로 인하여 시설물 유지관리가 더욱 중요함.

○ 따라서, 택시미터 주행검사장 현상유지를 위해 이상 유․무를 사전에 점검하고, 신속하게 정비하여 본 업무에 차질이 없도록 최상의 검사조건 유지.

○ 검정업무에 필요한 유지관리용 물품구매(유닛베어링 외 5종) 추진

7		점검 및 정비 사진

주행검사 로울러 구리스 충진	주행검사 로울러 덮개 설치	냉온풍기 실외기 배관 피복 정비

비품 창고 정리	유닛베어링 나사 조임	주행검사장 주변 청소

끝.