심장충격기 점검표 2				결재	담당자		3팀장		119안전센터장
서빙고119안전센터-1432					윤지현		황영권		04/01 이문성
점 검 일 시	2021년 02월 25일		소방서/부서명	용산소방서/서빙고119안전센터
제품명(제조사)	NT381 ㈜나눔테크		제조년일	2019.05.01.
제품시리얼번호 (제조번호)	10050-1020********		차랑번호 (설치장소)	96머7655
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			0
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			0			유효기간 : 2021.5.(1개)
- 1개이상의 여분 패드가 있음			0			유효기간 : 2021.5.(5개) 2023.2(3개)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-			패들 미보유
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			0
- 심장충격 패들 케이블			-			패들 미보유
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			0
4. 배터리
- 완충되어 있음			0
- 완충된 여분 배터리 있음			-			배터리 미보유
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-			미보유
- 기록용지			-			없음
- 패들인 경우 전극용 젤리			-			패들 미보유
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			0
- 심장충격 기능 이상 없음			0
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			0			( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방위 성명 윤지현						윤지현