심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		센터장
역촌119안전센터-1429					이지훈				정재훈		04/05 민경대
점 검 일 시	2021년 4월 5일		소방서/ 부서명	은평소방서 역촌119안전센터
제품명(제조사)	저출력 심장 충격기 [(주)씨유메디칼시스템]		제조년일	2019		06-03
제품시리얼번호	G1R18J278		차랑번호 (설치장소)	98가 6653		(펌프차 내 비치)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			√
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)			√
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√				유효기간 : 2021. 04
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2021. 04(2) 유효기간 : 2022. 03(6)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			√
3.케이블 및 커넥터			√
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-				해당없음
- 심장충격 패들 케이블			√
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리			√
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품			√
- 심전도용 전극			-				해당없음
- 기록용지			-				헤딩없음
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				해당없음
6. 작동 점검			√
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-				해당없음
7. 사용실적			√
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				심정지 기준 ( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 이지훈								이지훈