문서번호	정수과-4828
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	04/28 조성태
협 조
	주무관			조형섭
	주무관			김거성

2정수장 착수정 탁도계측기 구매 계획

2021. 4.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2정수장 착수정 탁도계측기 구매 계획

2정수장 원수감시, 정수약품 투입에 활용되는 착수정 탁도계측기가 노후되어 장마철 등 고탁도시 정상 작동하지 않아 교체하고자 함

□ 현   황

○ 시설현황

모델명	제 조 사	측정방법	설치위치	설치년도	내용연수	비고
TUF-100	TOA-DKK社(일본)	표면산란광	2정수장 착수정 수질계측기실	2007년	12

○ 문제점 및 대책

- 노후, 내용연수 경과로 장마철 등 고탁도 시 오차 발생(저탁도 시 정상 작동)

· ‘19년 교체 추진하였으나 한·일 외교문제 등 수입 불가로 교체 지연

- ‘20년 교체한 1정수장 원수 탁도계(HACH사, SS7)와 동일한 사양의 제품 구매

· 기존 탁도계(TUF-100)는 철거하지 않고 예비용으로 사용

□ 구매계획

○ 사 업 명 : 2정수장 착수정 온라인 탁도자동계측기 구매설치

○ 사업기간 : 계약일로부터 30일

○ 소요예산 : 17,930천원 이내(부가세 제외)

- 예산과목 : 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비(온라인 수질자동측정장치 구매설치)

○ 구매물품

계측기명	수량	물품분류	규 격	설치지점	비고
온라인 탁도 자동계측기	1대	탁도계측기 (47101516)	․구매물품 : SS7(HACH社) ․측정방법 : 표면산란광 ․측정범위 : 0~9,999NTU	전처리원수 (2정수장 착수정)

○ 구매방법 : 수의계약

- 근거 : 추정가액이 2,000만원 이하로, 1인견적서 제출 수의계약 가능

- 사유 : 소액이고 긴급하게 설치가 가능한 제품 구매

붙임 : 시방서 및 규격서, 산출기초조사서(견적서 포함) 각 1부. 끝.