- 2021년도 서울의료원 공동구매 관련- 서북병원 의료장비 구매 심의 의결서
□ 안건 : 2021년도 통합구매 관련 서북병원 의료장비 구매 심의 - 구매 필요성, 품목선정 사유 - 구매대상 장비사양의 적정성 검토 - 기존 보유 현황 및 공동사용 여부 - 수입·특정 선정여부 및 필요성, 기타 필요한 사항 서울특별시서북병원 의료장비 심의위원회 운영규정 제4조의 규정에 따라 2021년도 1천만원 이상 의료장비 공동(공통)구매 관련「전자동정제분류포장시스템」을 붙임과 같이 심의 하고 의결한다. 2021. 4. 28. 서울특별시 서북병원 의료장비심의위원회
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위 원 장	서북병원장	박찬병	04/28 박찬병
위 원	진료부장	심재천	심재천
위 원	간호부장	함형희	함형희
위 원	약제부장	정지애	정지애
위 원	원무과장	김용범	代허근행
간 사	진료기획팀장	김상호	김상호
담 당	주무관	김우현	김우현

決 定 事 項

1				의료장비 심의위원회 검토사항

구매필요성

품목선정사유

구매대상 장비 사양의 적정성 검토

가격의 적정성

기존 보유 현황 및 공동사용 여부

수입·특정 선정여부 및 필요성

기타 필요한 사항

2				구매의 필요성

❍ 의결내용

「전자동정제분류포장시스템」의 구매 필요성이 인정된다.

- 예산 : ********

❍ 이 유

(단위 : 천원)

의료장비명	부서	금액	필요성
전자동정제분류 포장시스템	약제부	******	1. 기존 장비(2012년 구입)의 노후로 고장 발생 증가 2. 부품의 단종으로 유지관리 어려움
합 계		******

3				구매 장비 심의 자료

1. 전자동정제분류포장시스템

□ 사업내용

사업(공사)명	전자동정제분류포장시스템 구매
발주부서	서북병원 진료부 (약제부)	발주방법	공개경쟁입찰
공 사 비		소요예정예산	************
심의 안건명	구매 필요성 검토 품목선정 사유 3. 구매대상장비 사양의 적정성 검토 4. 가격의 적정성 5. 기존보유 현황 및 공동사용 여부 6. 수입‧특정 선정여부 및 필요성 7. 기타 필요한 사항
[구매개요] ○ 구입품목 : 전자동정제분류포장시스템 1대 ○ 설치장소 : 서북병원 약제부 동관 ○ 구입목적 : 노후된 정제조제장비를 교체하여 신속· 정확하게 조제하여 약제 서비스 만족도 향상에 기여함
[선정제품 개요] 1. 품 목 : 전자동정제분류포장시스템 (Automatic Tablet Dispensing & Packaging System) A. 제품특징 1) 병원 처방 시스템(EMR) 연동으로 처방정보를 실시간 공유하며, 수신된 정보는 즉시 조제 가능 2) 1/2정, 특수 형상 약품 수동 조제(STS) 3) 오 투하 약품 분리 포장 4) 터치스크린을 통한 간편한 동작 5) 편리한 소모품 교체 6) 파우치 인쇄 형식 설정 B. 구성(SYSTEM CONSISTING OF) 1) Automatic Tablet Dispensing & Packaging System 1 Unit 1.1) Auto STS : 4ea 1.2) Manual STS : 30 cell 1.3) 일체형 IPC x 1ea 2) Server Program 1 Copy C. 규 격(SPECIFICATION) 1) 카세트의 수 243개 이상 2) 상부카세트 탑재부 양문형 도어탑 디자인으로 도어 내/외부에 모두캐니스터 장착가능 전체 캐니스터 상태를 한눈에 파악하기 쉬워 약품의 잔량 확인 및 보충 편리 3) 수동 조제(STS) : 30 Cell 이상 4) 1/2정 Cassette 4개 이상 장착 5) 포장지 배출 방식 : 컨베이어를 통한 전방 배출 방식 6) 정제 검출방식 : 적외선 광검출 7) 터치 스크린 : 메인판넬 8인치 이상 8) 포장속도 : 최대 60포/분(Unit dose), 50포/분(Multi dose) 9) 포장지 인쇄 : Thermal printer 10) 복수 카세트 사용가능(임의선정 지정 가능) D. 비고(REMARKS) 1) 공급자는 장비 설치 완료일부터 3년 무상 수리 보증 조건 2) 병원 측 통합정보시스템에 연결사용 할 수 있도록 설치조건 3) 기존 사용중인 본관 약국 설치 제품(JV-300NS)과 조제연계를 위한 프로그램 및 소모품 호환 가능 4) 검수 완료시까지 사용에 필요한 소모품은 무상 공급

□ 추진경위

○ 조제장비 구매계획 : 2019.04.26. 2020.6.11

○ 장비 시장조사 : 2020년 6월, 2021년 1월

○ 의료장비 도입 심의자문회의 심의 : 2020.06.29.

□ 사전 검토내용

○ 구매의 필요성

- 기존 전자동정제분류포장시스템의 노후(’12년 구입)로 고장 발생이 증가하고 부품단종으로 유지관리가 어려움

○ 제품사양의 적정성

- 본관 약국에서 사용 중인 전자동정제분류포장시스템(JV-300NS)와 상호 연동 및 호환 가능하며 동일 프로그램 및 약품 포장지 사용 가능

- 동관약국의 사용 약품 품목이 본관약국에 비해 적어 JV-243DO20이 적정하며, 2020년 동관약국 공간재배치로 JV-300NS에 비해 깊이가 적어(900mm→540mm) 공간효율성 증대

○ 가격의 적정성

- 동관약국은 약품 품목이 본관약국에 비해 적어 2020년 본관약국에서 구매한 JV-300NS의 가격이 53,000천원으로 카셋트당 단가가 176,666원에 비해  JV-243DO20은 170,781원으로 저렴함.

○ 기존보유 현황 및 공동사용 여부

- 전자동정제분류포장시스템 : 대체(동관 약국)

- 타부서간 타기관간 공동사용 불가

- 이용예상 활용 실적 : 코로나19로 조제 건수 감소하였으나 2020년 대비 매년 10% 증가 예상

(단위 : 건)

연 도	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전자동정제 분류포장시스템	********	********	********	********	*******

○ 수입․특정 선정 여부 필요성

- 전자동정제분류포장시스템은 약제부 동관에서 사용중인 장비와 상호 연동 및 호환 가능하여야 하므로 JV-243DO20으로 특정 선정 필요

4				구매 대상 장비 기준사양

❍ 붙임 문서 참조

붙임  1. 전자동 정제분류 포장사스템 관련서류 일체 1부.

2. 특정기술선정심사위원회 관련서류 일체 1부. 끝.