문서번호	토질재료시험과-442
결재일자	2021. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		김상우	05/03 정제호
협조	주무관		오화철
	주무관		장국현

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고(금속)

2021.  5.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

2021 금속제품(01.001)

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

품질시험소 ‘품질절차서’의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련하여 금속 관련제품에 대한 시험자間 비교시험을 실시한 결과 보고임.

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 SQIO-QP-14(유효성 보장 결과보고)에 따른 2021

년도 연간 품질보증계획서 / 토질재료시험과-186호(2021.2.9.)

2. 비교시험 프로그램 개요

○ 시험명세 : 금속 환봉 시험편

○ 시험항목 : 강재의 인장강도 시험

○ 시험방법 : KS B 0802 : 2003

○ 시 험 자 : 이강주, 윤영상, 장국현,오재련, 안규태,소연문.

○ 시험기간 : 2021. 4. 28.～ 5. 3.

3. 시험방법

시험방법은 KS B 0802 : 2003 금속 재료의 인장시험 방법에 따라 실시하는 것으로 시험요원이 시료를 각각 3개의 시편을 같은 시험방법으로 실시 하였음.

4. 시험 결과(측정불확도 포함)

*****	****************	비 고
*****	*****************************************
*****	***************************************
*****	***************************************
*****	***************************************
*****	***************************************
*****	***************************************

5. 통계처리 결과–수행도 평가

5.1 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정), 유의수준 0.05]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(코크란 및 그럽스 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시하였음.

- 코크란(Cochran)의 검정 통계량

[eqn: rm C= {S ^{2} max} over {sum _{i=1} ^{p} S ^{2} i}] 여기서 S2max은 P개의 표준편차 중 최대치이다.

- 그럽스(Grubbs)의 검정 통계량

[eqn: rmG _{p} =(X _{p} - {bar{X}} )/S]

[eqn: rm G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )/S]

구 분	코크란(Cochran)의 검정	그럽스(Grubbs)의 검정
정 상	|C| ≤ C (0.05,p,n)	|G| ≤ G(0.05,p)
5% 이상치	C(0.05,p,n)<|C|<C(0.01,p,n)	G(0.05,p)<|G|<G(0.01,p)
1% 이상치	|C|≥C(0.01,p,n)	|G|≥G(0.01,p)

5.2 시험결과

시험항목	***	****	***	***	***	***	***
인장강도 (N/㎟)	*	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	*	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	*	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	***	******	******	******	******	******	******
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****

5.3 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1 검정통계량

- Cochran 검정통계량(정상)

항 목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	C = 0.398	C1 = 0.722	1 %
		C5 = 0.616	5 %

C 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

-  Grubbs 검정통계량(정상)

항 목	결과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	T=0.880	T1 = 1.944	1 %
		T5 = 1.822	5 %

G 통계량이 유의수준 0.05 에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함.

5.3.2 수행도 평가

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
****	******	*	*******	******	******	******
****	******	*	******
*	******	**

5.3.3 기술적 검토 결과

시험자간 비교시험을 통하여 통계적으로 분석한 결과는 다음과 같다.

4명의 시험실무자가 실시한 금속재료 인장시험에 대한 One-Way ANOVA  분석결과, F 비는 유의수준 0.05에서 3.0258이며 F 기각치는 4.0662로 F비가 F기각치를 초과하지 않아 6명의 시험실무자가 실시한 시험결과 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

6. 결 론 : 만족(적합)

6명의 시험실무자가 실시한 비교시험 결과는 One-Way ANOVA(유의수준 0.05) 을 실시하여 유의수준 5% 이내로 적합함.

붙 임 1. 비교숙련도 측정불확도 추정 결과서 1부.

2. 비교숙련도 통계분석 결과서 1부.

3. Raw Data 2부.(원본 별도보관)

4. 교정성적서 1부.

5. 시험시험 사진 1부.  끝.