문서번호	토질재료시험과-500
결재일자	2021. 5. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
윤영상		김상우	05/20 정제호
협조	주무관		오화철
	주무관		장국현

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고(함수비)

2021.  5.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

2021 토질 및 관련제품(01.016)

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

품질시험소 품질절차서의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련 건설 및 건자재에 대한 시험자 간 비교시험을 실시한 결과 보고임.

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서)에 따른 2021년도 연간 유효성보장계획서 (토질재료시험과-186호, 2021.2.09.)

2. 비교시험 개요

○ 시험품목 : 흙

○ 시험항목 : 흙의 함수비시험

○ *****************************************

○ ****************************

3. 시험방법

○ KS F 2306 : 2020 흙의 함수비시험

○ 시험요원별로 동일시료 3회 시험실시

4. 시험결과(측정불확도 포함)

***	***************	비 고
*****	**********************************
*****	**********************************
*****	**********************************
*****	**********************************
*****	**********************************
*****	**********************************
*****	**********************************

5. 통계처리 결과

5.1 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정). 유의수준 5%]

○ KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(Cochran 및 Grubbs 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시함

- Cochran의 검정 통계량

[eqn: C= {S _{max} ^{2}} over {sum _{i=1} ^{P} S _{i} ^{2}}]   여기서 S2max은 p개의 표준편차 중 최대치이다.

- Grubbs의 검정 통계량

[eqn: G _{P} =(X _{P} - {bar{X)}} ``/``S]

[eqn: G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )``/``S]

구 분	Cochran의 검정	Grubbs의 검정
정 상	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` LEQ C _{````(0.05,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` LEQ G _{````(0.05,``P)}]
5 % 이상치	[eqn: C _{````(0.05,``P,``n)} PREC LEFT | C RIGHT | ` PREC C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: G _{````(0.05,``P)} PREC LEFT | G RIGHT | ` PREC G _{````(0.01,``P)}]
1 % 이상치	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` GEQ C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` GEQ G _{````(0.01,``P)}]

5.2 시험결과

****	****	***	***	***	***	***	***	***
*** ***	***	****	****	****	****	****	****	****
	***	****	****	****	****	****	****	****
	***	****	****	****	****	****	****	****
	****	****	****	****	****	****	****	****
	****	********	********	********	********	********	********	********
	****	********	********	********	********	********	********	********

5.3 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1 검정통계량

- Cochran의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	********	C1 = 0.664	1%
		C5 = 0.561	5%

▪C통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

- Grubbs의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	********	G1 = 2.139	1%
		G5 = 2.020	5%

▪G통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

5.3.2 One-Way ANOVA (분산분석)

변동요인	제곱합	자유도	제곱평균	F 비	P-값	F 기각치
***	*********	*	*********	*******	*******	*******
***	*********	**	*********
*	*********	**

▪F 비〈 F기각치 : 만족

▪P-값 〉 0.05   : 만족

5.3.3 통계분석 검토결과

○ 시험자간 비교시험으로 7명의 시험실무자가 실시한 흙의 함수비시험에 대한 검정 통계량 및 ANOVA 분석결과 정상 또는 만족으로 나타나 7명의 시험실무자가 실시한 시험결과의 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

6. 결 론 : 만족(적합)

○ 시험실무자 7명의 비교숙련도 시험결과에 대해 통계분석상 적합한 것으로 나타나므로, 유의수준 5% 이내에서 시험자들의 결과값은 통계적으로 균등하여 적합한 것으로 판단함.

붙 임 1. 측정불확도 추정보고서 1부.

2. 통계분석 결과 1부.

3. Raw Data 1부.

4. 교정성적서 1부.

5. 유효성 보장 결과 보고서 1부.