문서번호	수도자재관리센터-8399
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	05/25 정임근
협조
	주무관		김진종

재질분석기 자체검사 결과보고

(스마트 원격검침사업)

2021. 5.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고(스마트 원격검침사업)

디지털 수도계량기 납품검사시 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 재질검사를 본부와 합동 자체검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

○ 건    명:「스마트 원격상수도 검침시스템실증」사업용 디지털 계량기 납품검사

○ 관련근거:「스마트 원격상수도 검침시스템실증」사업용 디지털 소형 수도계량기 납품검사 의뢰[본부 계측관리과-4775, 2021.5.21.]

○ 제작업체: ㈜대한계전

○ 납품수량: 300개(15㎜ 200개, 20㎜ 100개)

○ 검사수량: 15개, 총45회(3회/개)

○ 검사결과: 적합 15개, 부적합 0개

※ 무연황동 재질기준: 구리(Cu) 58%이상, 납(Pb) 0.25%이하

○ 공인기관 검사의뢰 시료 채취: 2개

- 15개 시료중 납 재질성분이 높은 2개 시료 채취

연 번	기물번호	검사의뢰항목	재질검사 결과(%)		비 고
			구리	납
1	서울C21-500387	재질검사	*****	****	3회측정 평균값
2	서울C21-500407	용출검사	*****	****

○ 검사의뢰기관: 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

○ 검사의뢰일: 2021. 5. 24.(월)

○ 검사의뢰자: 본부 계측관리과 김진종, 수도자재관리센터 전영진 주무관

첨  부: 휴대용 금속재질분석 결과표 1부.  끝.