문서번호	수처리연구과-4407
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		홍숭희	06/15 박현
협조
	주무관		양윤선

유세포분석기 고장보고

수처리연구과

유세포분석기 고장보고

유세포분석기 가동시 분석을 위한 시료가 공급되지 않는 문제가 발생하여 이를 점검한 결과, 시료를 공급하는 밸브가 노후되어수리하고자 함

1. 보 고 자: 수처리연구과 이광제

2. 고장일시: 2021. 6. 4.(금)

○ 기기 점검일: 2020. 6. 9.(수)

3. 기기내역

○ 기 기 명: 유세포분석기(BD bioscience, Accuri C6)

○ 규 격 명: Flow Cytometer

○ 구매일시: 2014. 8. 22.

○ 구매가격: 금72,784,670원

4. 사용현황

○ 고도정수처리 파이롯플랜트 공정수(여과수, 활성탄수, 막여과수 등)의 유세포 측정

5. 고장내용

○ 밸브 막힘 증상으로 유세포분석기로 시료 유량 감소하여 측정 불가

6. 수리 및 교체 예상내용(부가세 포함)

품 명	수리비	경제적 수리한계 금액	비고
유세포분석기 (밸브 교체)	603,900	25,474,635	수리비가 경제적 수리한계 미만임

7. 계약방법

○ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법시행령 제25조 1항4호바목에 의해 수의계약

※ 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

8. 소요예산: 금603,900원(부가세 포함)

○ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 시험장비유지비

9. 조치 및 향후계획

○ 유세포분석기의 신속한 수리를 통해 파이롯 연구 수행(6월)

첨부 : 1. 경제적 수리한계 계산 결과 1부.

2. 견적서 1부.  끝.