문서번호	수처리연구과-4478
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		홍숭희	06/16 박현
협조
	주무관		양윤선

유세포분석기 수리 계획

수처리연구과

유세포분석기 수리 계획

총세균 분석을 위해 유세포분석기를 사용 중 시료공급에 문제가 발생되어 점검한 결과 시료유입밸브 노후로 교체·수리 하고자 함.

Ⅰ		개요 및 문제점

□ 개요

장비명	제조사 및 모델	수량	구매년도
유세포분석기	Flow Cytometer/ Accuri6	1	2014년

□ 사용현황

○ 고도정수처리 파이롯플랜트 공정수(여과수, 활성탄수, 막여과수 등)의 유세포 측정

□ 문제점

○ 밸브 막힘 증상으로 유세포분석기로 유입시료 유량 감소되어 측정 불가

Ⅱ		점검 결과

□ 점 검 일: 2021. 6. 9. 수

□ 점검사항: 부품 노후 상태 점검(분해점검)

□ 점검결과

○ 시료 유입밸브 3개 고장으로 교체 필요

Ⅲ		수리 계획

□ 기 간: 2021. 6월말까지

□ 대 상: 유세포분석기 유입밸브

□ 예상소요금액: 금603,900원

□ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 시험장비유지비

□ 결재방법: 수처리연구과 법인신용카드 결제

붙임: 1. 고장보고서 1부.

2. 견적서 및 산출조서 1부.  끝.