문서번호	정수과-4755
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		代이금재	06/29 최규동
협 조
	주무관			신상용
	주무관			이금재
	주무관			이용철

2022년도 활성탄지 누출오존농도계측기 교체 계획

2021. 6.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

2022년도 활성탄지

누출오존농도계측기 교체 계획

유충발생으로 인한 고농도 오존투입시 활성탄지 잔류오존 발생으로 이를 사전에 오존계측기를 통하여 육안으로 안전을 확보한 후 현장투입을 목적으로 함

Ⅰ		사업근거

○ 산업안전보건법 시행규칙 제81조 2

○ 고용노동부고시 제2013-38호

배출오존가스 법적규제농도	건물내부 (오존발생기실, 활성탄지 등)	단시간(15분) : 0.2 PPM 이하 8시간 평균 : 0.08 PPM 이하
	건물외부 (배오존파괴기 이후)	1시간 평균 : 0.1 PPM 이하 8시간 평균 : 0.06 PPM 이하

Ⅱ		추진배경

○ 활성탄지 내 설치된 누출오존계측기(4대) 고장발생

- 현재 설치되어있는 누출오존계측기는 전기화학식으로 누출오존이 감지되었을때만 작동되는 형식임

- 유충발생으로 고농도 오존을 투입하는 상황에서는 전기화학반응이 지속적으로 발생하여 센서의 수명이 2년→2개월로 단축됨

- 전기화학식이 아닌 연속식(UV Lamp식)으로 교체하여 비용절감

및 안전확보 가능

Ⅲ		추진계획

□ 계약방법 및 소요예산

****************

*********************************************

*********************************************

********

******************************

************************************************

붙임  누출오존계측기 견적서 1부. 끝.