품질확인제 수질검사장비 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김병찬	08/03 최진경

아리수 품질확인제 및 수질검사에 사용하는 수질검사 장비의 최적 운영을 위하여 유지보수 업체의 방문점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 08. 03.

보고자  환경8급  성 명 : 고 민 지

중부수도사업소장 귀하

□ 점검사항 : 아리수 품질확인제 수질검사장비 2종 6대 기기점검

□ 점 검 일 : 2021. 08. 03.(화) 14:00 ~ 15:20

□ 점검장소 : 수질실험실(본관 1층)

□ 점 검 자 : 환경8급 고민지, *****

□ 점검내용

- 아리수 품질확인제 기간제근로자 및 직원 사용 수질검사장비 기기이상으로        점검이 필요한 측정기기 2종 6대의 기기내부 청소 및 기기이상 점검

□ 점검결과

- 탁도계(4대) : 탁도계(12,13,14,15번) 측정기기

⇒ 패드손상 및 고장, 램프어셈블리 및 부품 교체

- pH미터(2대) : pH미터(8,10번) 측정기기

⇒ 전원부 고장, 상판 및 부품 교체

- 그 외 기기는 내부청소 및 검교정을 통해 정상작동함.

□ 조사자 의견

- 점검결과 수리를 요하는 2종 6대는 업체에 의뢰하여 즉시 수리하고자 함.

□ 기기점검 모습사진

*

유지보수업체 방문점검 모습

끝.