문서번호	정수과-8958
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이승태		08/25 유준수
협조
	주무관		경규선

활성탄지 2계열 입자계수기 고장 보고

2021. 8.

암사아리수정수센터

(정수과)

활성탄지 2계열 입자계수기 고장 보고

활성탄지 2계열 입자계수기 고장으로 입자계수 분석이 불가하므로 이를 신속하게 수리하여, 수질 검사 시험이 정상적으로 이루어질 수 있도록 하고자 함.

□ 입자계수기 현황

구분	입자계수기
모델번호	************
취득일자	2014.12.15
취득가격	************
제 품 명	입자계수기(2계열)
설치위치	활성탄지 2계열
용 도	입자계수 분석

□ 고장 개요

❍ 대    상 : 입자계수기

❍ 고장일시 : 2021년 8월 3일

❍ 고장내역

－ 입자계수 수치 측정불가(원인 불명)

□ 조치내용

❍ 1차(08.03.), 2차(08.11.), 3차(08.18.), 4차(08.24.) 수리하기 위해 업체방문하였지만 원인불명으로 수리불가

❍ 전처리 장비 업체를 통해 메인보드, cpu보드 입자계수기보드, 입자계수기센터를 회수한 후 점검예정

❍ 고장원인이 발견 안될 시 해외 제조사로 보내 수리예정

□ 소요예산 : 미정

❍ 예산과목 : 정수비,수선유지교체비,수선유지비[수질(자동)분석장비 유지관리]