문서번호	재료연구과-6435
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		재료연구과장	수도연구부장
변승헌		박영복	08/27 代조우현
협 조

체가름시험기 고장 및 수리계획 보고

2021. 8.

수도연구부

(재료연구과)

체가름시험기 고장 및 수리계획 보고

수처리제(활성탄) 경도, 입도 검사에 사용 중인 체가름 시험기의 주요부품인 왕복 캠이 작동하지 않아, 이를 수리하여 검사업무에 만전을 기하고자 함

1. 보 고 자 : 재료연구과 지방공업연구사 변승헌

체가름 시험기	헤드 및 왕복 캠

2. 기기내역

○ 기 기 명: 체가름시험기

○ 제조회사: (주)우주과학

왕복 캠

○ 구입일자: 2008. 9. 17.

○ 구입가격: 1,980,000원

○ 설치장소: 수처리제연구실

3. 고장내역 및 점검결과

○ 고장일자: 2021. 8. 17(화)

○ 고장내용

- 체가름 시험기의 해머를 움직여주는 왕복 캠이 작동을 않아 체분리 및 경도실험 불가

※ 체가름 장치 해머 : 체에 반복적으로 충격을 주는 부품임

○ 점검업체 : 국제이엔지

※ 제조업체(우주과학)는 납품한지 오래되었고 현재 단종된 제품으로 점검 및 수리 거절

○ 점검결과:

- 체가름 시험기의 주요 부품인 왕복 캠 및 동력벨트가 노후되고 오랜기간 동안 장비  내부로 활성탄이 유입되어 굳어짐으로서 고장이 유발됨

- 왕복 캠, 동력벨트 교체 및 내부세정 필요

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계

○ 수리 비용

	수리내역	수량	공급가액 (부가세 미포함)
1	왕복캠 교체 및 수리 - 왕복캠 가공품 교체(13mm×900mm) - 동력벨트 교체 - 내부세정	1	800,000
		부가세	80,000
		총 계	880,000

○ 경제적 수리한계금액

취득가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수)/(2×내구연한)×취득가격}]
1,980,000원	(70/100×1,980,000)-{13/(2×10)×1,980,000} 99,000원

5. 보고자 의견 및 조치 계획

○ 경제적 수리한계비(99,000원)에 비해 수리비가 크지만 활성탄 검사(경도측정) 시 대체 불가능한 장비로 신속히 수리하여 분석업무에 만전을 기하겠음

- 하반기 경도분석 : 신규 활성탄 (28점), 운영활성탄 품질조사(6개정수센터, 18점)

○ 장비 노후로 인한 고장 및 유지관리비가 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 현재 단종되어 향후 부품수급에 문제가 있어 향후 신규장비로 교체가 필요함.

붙임. 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.