심장충격기 점검표				결재	담당자				3팀장		119안전센터장
서교119안전센터-4256					정희성				김맹권		09/14 설춘일
점 검 일 시	2021년 7월 1일		소방서/부서명	마포소방서 서교119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL X SERIES		제조년일	2014. 12
제품시리얼번호	AR14L011172		차랑번호 (설치장소)	71나9714 (구급차)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2022.04.04.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				1회용 패치
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블			O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 정희성								정희성

심장충격기 점검표				결재	담당자				3팀장		119안전센터장
서교119안전센터-4256					정희성				김맹권		09/14 설춘일
점 검 일 시	2021년 7월 1일		소방서/부서명	마포소방서 서교119안전센터
제품명(제조사)	HeartstartIntrepid		제조년일	2020. 08.
제품시리얼번호	*********5		차랑번호 (설치장소)	71나9714 (구급차)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2022. 3. 31.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				1회용 패치
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블			O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				1회용 패치
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 12) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 정희성								정희성