투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	국립환경과학원장(대기환경연구과장)
(경유)
제목	2020년 서울시 미세먼지(PM10, PM2.5) 연속자동측정기 등가성평가 결과 보고

1. 대기오염공정시험기준(국립환경과학원고시 제2020-30호) 환경대기 중 (초)미세먼지(PM2.5, PM10) 자동측정법-베타선법 및 대기오염측정망 설치 운영지침(2019.1) 별표23, 별표29에 의거하여 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. 미세먼지 연속자동측정기 등가성평가 결과

가. 대상 : ********************************************

***************************************************************************************

나. 기간 : 2020년 1월 ~ 12월

다. 장비 : **************************************

라. 평가방법 : 수동시료채취장치(중량법)와 비교평가

구 분	측정일수	최저, 최고값 차이	기울기	절편
PM10	연속 10일 이상/년	수동채취기 측정값 최저, 최고 농도차이 20㎍/㎥이상	0.9~1.1	-5.0~5.0
PM2.5	연속7일 이상/반기	수동채취기 측정값 최저, 최고 농도차이 15㎍/㎥이상		-2.25~2.25

마. 평가결과 : 기준 이내

*****************************************  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	유승성		대기질통합분석센터장	09/15 조석주
협조자	★주무관	배일상
시행	대기질통합분석센터-6940	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)