소방장비 고장발생 보고 (유해물질분석기-제미니)
문서번호	특수구조대-2197	결재	담당자	1팀장	119특수구조대장
등록일자
			채정민	이용희	09/23 서인식
수 신	행정지원과장
접수번호

장비명(건명)	유해물질분석기(제미니)		관리부서		특수구조대
고장 일시	2021. 9. 23.(목) 08:50경		장소		특수구조대 내 회의실
원인 및 상태	장비점검시 “설탕”을 이용한 FTIR(푸리에변환 적외선분광법) 방식 스캔 점검중 “분광계 오류 발생”창이 발견됨. 3차례 재가동하여 확인하였으나 동일증상이 반복됨
조치사항	납품업체(램텍) 문의한바 장비점검 필요함을 통보받음
담당자 소견	전문업체 점검 후 결과에 따른 수리 진행 요망
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자		비고
	해당없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 9월 23일 장비담당자 *********** *********** *********** 특수구조단 특수구조대

고장사진

유해물질분석기(제미니)	고장발생 사진

	특수구조대장