문서번호	계량기검정과-2834
결재일자	2021. 9. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관		계량기검정과장	품질시험소장
김우용		오임석	09/30 이도우
협조
	★주무관		김정천

택시미터 주행검사장 시설물 점검결과 보고

[ '21년 3/4분기 ]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 9.

서울특별시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 주행검사장 시설물 점검결과 보고(3/4분기)

택시미터 주행검사장 시설의 최적의 성능 유지를 위하여 검사설비 관련 주요 시설물을 점검하고 그 결과를 보고합니다.

1		점검목적

○ 택시미터 주행검사 시설물 사전 점검으로 고장방지 및 안전사고 예방

○ 시설물의 최적화한 성능 유지로 신속 정확한 주행검사 시스템 구축

2		점검개요

○ 점검대상 : 택시미터 주행검사장 시설물 및 검사장비

○ 점검기간 : 2021. 9. 23.~ 9. 30.(6일간)

○ 점 검 자 : 김정천, 김윤곤, 김우용, 박성욱

3		시설현황

시설명	설치년도	규 모	설 비
주행검사장	2020.12	1개동/1층 (샌드위치 단열 패널, 면적 49㎡)	2개 라인(로울러 4대)
사무실	“	1개동/1층(24㎡)	컨테이너(사무실용)
창고	“	1개동/1층(9㎡)	컨테이너(비품보관용)

※ 주행검사장 진출․입로 포함 전체면적: 1,530㎡

4		점검사항

○ 택시미터 주행 검사장

▶ 검사장 및 건축물 점검

- 샌드위치 패널상태, 기둥상태 등 이상 유․무 확인

- 지반 균열·침하 등 이상 유․무 확인

- 검사장 주변 청소 및 배수로 점검

- 비상발전시 주행검사장 운영 시험

▶ 검사용 기계․기구의 점검

- 고속 회전부 베어링 변형 유․무 확인

- 고속 회전시 소음 및 진동 유․무 확인

- 샤프트 베어링부 그리스 주입상태와 라이닝의 마모 상태 확인

- 로울러 회전축의 근접 감지센서 배선상태 확인

- 공압용 주행롤러의 공압장치 작동상태 확인

- DC연결 커넥터 와 티켓용 외장 프린터 커넥터 연결상태 확인

- 합격표시 경광등 커넥터와 유선리모컨 커넥터 연결상태 확인

- 전기배선의 노후상태와 묶음배선의 과열발생 유․무 및 작동상태 확인

- 각종 설비 동절기 관련 정상작동 여부 확인 및 사전조치

○ 사무실 및 창고

▶ 컨테이너 구조물 상태, 주행검사장 안내판 이상 유․무 점검

▶ 냉․난방기, 소화기, 전기배선 상태 점검

5		점검결과 및 조치

시 설 별		점검 사항	조치 사항	비 고
사무실 ․ 창고	건 축 물	- 건축물 외관상태 - 냉․난방기 점검, 소모품(비품)정리	- 이상없음
	소방/전기	소화기,급수관 및 배선 상태 확인	- 이상없음

시설별		점검 사항	조치 사항	비 고
주행 검사장	건 축 물	구조물 상태 점검	이상없음
	검정설비 (기계)	주행검사용 로울러 점검	로울러 베어링부분 구리스 충진 베어링 유닛볼트 풀림방지 작업 베어링 유닛볼트 조임 가이드로울러 용접 수리 근접센서 수리
		검사라인 배관호스 풀림여부	- 에어호수 체결밴드 교체
		검사라인 가이드베어링 나사풀림	- 가이드베어링 나사 조임 및 풀림방지 작업
	검정설비 (전기)	점등, 배선이상여부 확인	- 이상없음
	배수로	주행검사장 바닥 배수관 정비	- 낙엽제거 및 청소

※ 주행검사장 라인축소에(16개-> 2개) 따라 수시점검 강화

6		향후 추진사항

○ 택시미터 주행검사장 현상유지를 위해 이상 유․무를 사전에 점검하고,  신속하게 정비하여 본 업무에 차질이 없도록 최상의 검사조건 유지.

7		점검 및 정비 사진

근접센서 탈락 재부착 수리	비상발전시 검정 가능여부 점검1	비상발전시 검정 가능여부 점검2

가이드로울러 용접 수리	가이드로울러 부착	진입로 주변 넝쿨제거

검사장 주변 낙엽 청소	로울러 구리스 주입	베어링 유닛볼트 점검

끝.