문서번호	원수관리과-1938
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		代김종필	10/12 신동호
협 조
	행정관리과장			정종철

겨울철 대비 원수 잔류염소 측정기 점검 및 수리계획

2021. 10.

강북아리수정수센터

<원수관리과>

겨울철 대비 원수 잔류염소 측정기 점검 및 수리계획

겨울철 한파 대비 취수 관로에 설치 된 잔류염소 측정기를 점검, 불량소모성 부품 구매·교체하여 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

		추진개요

○ 추진근거

• 우리 센터 원수관리과-1648(2020. 12. 9.)호

⇒「2021년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획」

○ 추진배경

• 취수 관로에 설치된 잔류염소 측정기 겨울철 한파에 취약

⇒ 한강과 인접하여 기온 급 강하시 측정기 동파 발생이 우려 됨

• 잔류염소 측정기 내용연한(10년) 경과되어 수시 오작동 발생

⇒ 2011년 6월 20일 설치

○ 현 황

• 설치댓수 : 총4대(강북A·B, 구의, 뚝도)

• 설치장소 : 취수관 ⇒ 지목 : 전

경기 남양주시 와부읍 도곡리1122-21(해태아파트 주변e마트 앞)

• 용   도 : 취수장 전처리 염소 주입 후 약1㎞(30분 정도 소요) 지점에서 잔류 염소를 측정 중염소 및 후염소 주입율에 정보 활용

• 설치현황

측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일자	가동일자	측정방법	비고
잔류 염소계 (강북A 관로)	HACH(미)	CL-17	1	10,424	‘11.06.	‘11.06.	DPD비색법
잔류 염소계 (강북B 관로)	HACH(미)	CL-17	1	10,424	‘11.06.	‘11.06.	DPD비색법
잔류 염소계 (구의 관로)	HACH(미)	CL-17	1	10,424	‘11.06.	‘11.06.	DPD비색법
잔류 염소계 (뚝도 관로)	HACH(미)	CL-17	1	10,424	‘11.06.	‘11.06.	DPD비색법

•현장사진

잔류염소 측정기실 전경	구의(좌), 뚝도 잔류염소 측정기	강북A(좌), 강북B 잔류염소 측정기

• 수리내역(2021년도)

- 일    자 : 2021. 1. 15.

- 소요예산 : 792천원

- 수리내용

· 뚝도 잔류염소 측정기 키패드 불량으로 인한 키패드 교환

· 동파·누수로 인한 강북A, 강북B, 구의, 뚝도 인입 PVC 배관(시료수)

· 동파·누수로 인한 원터치 피팅 및 각종 튜빙류 교체

· 구의 잔류염소 측정기 장비 내부 튜빙 막힘 현상에 따른 튜빙교체

		추진계획

○ 정밀점검 실시

• 방 법 : 측정기 수입 및 관리 업체에 의뢰(업체명 : 우리환경시스템)

• 기 간 : 2021. 10. 14.(목) ~ 10. 15.(금)

• 내 용 : 소모성 부품 및 한파에 취약한 부속품 교체·보완

• 기 타 : 소모성 부품 교체 등 사업비 가격조사 실시

○ 부속품 구매·설치 계획(안)

• 사 업 명 : 취수장 잔류염소 측정기 부속품 구매·설치

• 사업내용 : 원수 잔류염소 측정기 소모성 부품 구매·설치(예비품 2식 구매 포함)

• 소요예산 : 정밀점검 실시 후 가격 조사

• 사업기간 : 부속품 구매·납품 후 즉시 설치

• 지출방법 : 법인카드 결재(카드 결재 후 원수관리과 법인카드 계좌 입금)

• 예산과목 : 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비(수질측정장비 유지관리)

		향후계획

○ 겨울철 잔류염소 측정기 순찰·점검 강화(1회/주 이상)로 동파 예방

○ 잔류염소 측정기실 증설은 주변 아파트 주민 민원 발생 우려되어 불가능 하므로, 측정기실 내부 보온 등으로 동파 예방에 만전을 기함.  끝.