구급장비(차량고정용 흡인기) 고장발생 보고서(6-7호)

문서번호	현장대응단-7661
수 신 자	재난관리과장
접수번호

결재	담당자	진압3대장	지휘3팀장	현장대응단장
	정현덕	윤용성	허영호	10/25 양영숙

장비명(건명)	흡인기(고정용)	관리부서		현장대응단 구급2소대
고 장 일 시	2021. 10. 25.	장 소		2소대 구급차(6-7호)
조 치 사 항	·휴대용 흡인기 대체
원인 및 상태	·음압 형성되지 않음. ·압력 게이지 미작동.
담당자 의견	·구급차 특장 내부에 있는 흡인관 또는 게이지 연결부위 파손 추정됨.
그 밖의 사 항	*흡인기작동중(게이지 변화 없음)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 10 월 25 일 장비담당자 소방장 정현덕 마포소방서장 귀하

	현장대응단장