심장충격기 점검표				결재		담당자			진압1팀장		119안전센터장
금호119안전센터-3529						김형민			代김주안		11/02 박성인
점 검 일 시	2021년 11월 1일		소방서/ 부서명		성동소방서/금호119안전센터
제품명(제조사)	I-PAD CU-SP1 plus (CU메디컬시스템)		제조년일		2020년4월21일
제품시리얼번호	G1S06E450		차랑번호 (설치장소)		98다3064 (펌프차량내)
점검사항			양호		불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			-					유효기간 : 2023.03(1개), 2024.03(2개) - 21.9.28 왕십리센터 관리전환
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-					해당없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-					해당없음
- 심장충격 패들 케이블			-					해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			-					해당없음
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			-					해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-					해당없음
- 기록용지			-					해당없음
- 패들인 경우 전극용 젤리			-					해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-					해당없음
7. 사용실적								잔량 1개
- 1개월 사용실적(횟수 기재)								사용일( 2 ) 회 ( 10/23,25일 사용 )
점 검 자 계급 소방교 성명 김형민									김형민