문서번호	질병연구부-13432
결재일자	2021. 11. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	세균검사팀장	질병연구부장		보건환경연구원장
박소현	이집호	오영희		11/11 신용승
협 조
	총무팀장		박노정
	주무관		강경희

2022년 고위험병원체취급시설

유지관리용역업체 선정 및 집행계획

2021. 11.

서울시보건환경연구원

(질병연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	연구지원부
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2022년 고위험병원체취급시설

유지관리용역업체 선정 및 집행계획

고위험병원체 취급시설인 생물안전2,3등급 연구시설의 안정적 운영과 실험을 위한 시설보완과 음압유지, 자동제어시스템 및 제반설비 등에 대한 유지관리 용역업체를 선정하여 운영하고자 함

Ⅰ		추진목적

□ 생물안전 2,3등급 연구시설의 안정적 운영

❍ 고위험병원체 및 생물테러(환경,임상검체)에 대한 대응

□ 생물안전 2, 3등급 연구시설의 최적화 상태 유지

❍ 환경중 생물테러 의심 미상검체 및 고위험병원체 발생 시 적극 대응태세 유지

Ⅱ		추진근거

□ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률,제15868호(2018.12.11.)

❍ 제22조 연구시설의 설치·운영

□  감염병의 예방 및 관리에 관한 법률, 제18507호(2021.10.19.)

❍ 제23조 (고위험병원체의 안전관리 등)

□ 2014 생물안전 3등급 연구시설 안전관리지침

❍ 생물안전 3등급 연구시설관리 세부사항

Ⅲ		추진계획

□ 추진대상

❍ 위치: 보건환경연구원 신관 연구B동 질병연구부 4층

❍ 대상: 생물안전 2등급 연구시설(189.4m2) 및 3등급 연구시설(161.2m2)

□ 용역기간: 2022년 1월 ~ 12월 (약 12개월)

- 단, 유지관리의 연속성을 위해 용역기간은 계약 종료후 2023년 새로운      계약 체결 시까지 공백 기간 없이 유지해야 하며, 이때 위탁관리비용을      “계약자”의 서면 청구에 의하여 원가산출기준에 의거 정산 지급한다.

※ 신의와 성실의 원칙에 위반 할 경우 계약을 해지 할 수 있음

□ 유지관리 용역 세부내역

항 목	점검 내용	비 고
정기 점검 (2회/월)	· 특수실험실내 실험 환경 조성 및 안전성 확보를 위한 보수 · 실험실 환경 시험 평가 · 시설내 부대 설비의 예방 점검 및 각종 소모품 교체 · 항온항습 측정, 필터박스 측정, 풍량과 압력 측정 및 조정등 · BL3실험실, BSC, Isolator,Glove box,autoclave 점검	점검일시: 담당자와 협의
수시 점검 (요청시)	· 정전으로 시설 가동 중단시 · 공조기의 가동 중단 및 알람 발생시 · 차압의 이상 발생시 · 실험장비의 이상으로 실험이 불가능시 · 냉동기 등 설비의 가동 중단으로 실험환경 문제 발생시 · 실험실 출입문 개폐 오작동시 · 발주자의 요청으로 긴급점검및 기타사항 등	12시간내 보수 실시
기타	· 자동제어 소모품 교체 및 점검 · BL3 실험실 폐수처리 및 폐수처리탱크 센서 점검	1회/년

※ 세부점검사항은 과업지시서 및 서울특별시보건환경연구원 생물안전3등급 연구시설

절차서(SOP)에 따른다

□ 추진일정

❍ 용역관련 산출조사 및 과업지시서 검토: 2021.11월

❍ 업체 선정을 위한 입찰공고 및 계약체결: 2021.11~12월

❍ 고위험병원체 취급시설 유지관리 용역 수행: 계약일~2022.12.31.

□ 입찰방법: 일반경쟁입찰

❍ 업체 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰의    참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 규정   에 의한 자격 요건을 갖추고 동법 시행령 92조(부정당업자의 입찰 참가자격   제한)에 해당되지 않아야 함

- 견적제출 공고일 기준으로 최근 3년 이내 국가 또는 지방자치단체 생물안전       3등급 실험실 유지․보수용역 수행실적(단일 건으로 2천만원 이상)이 있는 업체

- 참가자격 : 유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시(산업통         상자원부고시제2015-109) 제9-9조의 의거 안전관리 위탁기관의 요건을        갖추고, 질병관리본부에서 발행한「생물안전3등급 연구시설 안전관리지침」에 의거하여          다음의 면허 및 자격증등을 소지한 업체

① 생물안전관리자 보유

② 기계설비공사업, 전기공사업, 엔지니어링 활동주체업 자격 및 면허 보유

③ 3등급 연구시설에 적합한 유지, 보수 및 검증, 점검 절차서 보유                  ④ 품질 및 환경 경영 시스템(ISO 9001/14001) 보유

⑤ 건축, 기계설비 및 자동제어, 전기설비, 소방 설비, 환경 분야 및 공조               냉동 분야의 기능사 자격증을 보유한 1년 이상의 경력자 보유 및 산업기사           이상의 자격증 또는 TAB 전문기술자 자격 보유

⑥ 유지 보수 전문인력의 생물안전 교육 이수

⑦ 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리 장비 보유

Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기, PAO             발생기, Particle counter, Aerosol photometer, 온도계, 습도계 등

- 본 견적제출은 전자입찰방식으로 집행됨으로 조달청 전자입찰 참가자격     등록업체이어야 하며 국가종합전자조달시스템 미등록 업체인 경우에는     국가종합전자조달시스템에 개찰일 전일까지 입찰참가 등록을 하여야 한다.

※ 미 자격자가 고의로 입찰에 참가하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」      시행령 제92조 제1항의8호 또는 9호에 의거 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한자 또는       고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고  판단될 경우에는 관계규정에 따라 제재할 수 있다.

□ 소요예산: ***********************

❍ 예산과목: 보건환경연구원효율적운영, 연구 및 전문훈련 강화,       청사시설유지관리, 공공운영비(100-201-02), 특수실험실 유지관리용역

❍ 산출방법

- 고위험병원체 실험실 유지관리 유경험업체에 견적 의뢰하여 최저가 기준으로 비용 산출

❍ 업체별 견적금액

업체명	******	***
견적 금액	***************	**************

Ⅳ		행정사항

□ 용역평가 및 용역비 지급

❍ 용역의 정기 및 수시점검에 대해 매월 평가하여 용역결과가 적절

하다고 판단되면 익월 20일까지 지급

붙임  *********************************

******************************************