문서번호	정수과-9557
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
류근필		방진표	11/18 이달영
협 조
	주무관			임상철
	주무관			박성신

수질자동측정기 유지관리 계획

2021. 11.

광암아리수정수센터

(정 수 과)

수질자동측정기 유지관리 계획

우리 정수센터 수질자동측정기의 체계적인 보수점검을 위한 유지관리 방안을 수립․시행하여, 상시 운용 성능을 유지하고 고장 예방을 위한 계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 현황 및 문제점

○ 수질자동측정기 현황

구 분	소 계	측 정 항 목
		탁도	잔류염소	pH	입자계수	알카리도	전기전도도	TOC	기타
수 량	13종 48대	19대	6대	5대	5대	3대	2대	2대	6종 6대

○ 수질자동측정기 주기적 보수점검 일부 미흡

- 현재 매일(근무일) 일일점검 시 주간 및 월간 점검 병행 실시  중

(『업무관리시스템 - 일지관리 - 수질 자동측정기 운영일지』 등록)

- 주간 및 월간 점검 등 주기적 점검에 대한 기록유지 미실시

○ 고장 발생 후 정비로 측정기 상시 운용성능 보장 제한

- 일부 장비(해외수입부품 등) 고장 후 정비시 까지 장기간 시간 소요

- 사전 선제적인 예방정비를 통한 고장 방지 노력 다소 미흡

□ 개선방향

○ 주기적 보수점검 일정 세분화 및 기록 유지 강화

○ 선제적 예방정비 강화를 통한 장비 고장 방지 최소화

Ⅱ		유지관리 계획

□ 추진 목표  ※ 계획 ⇒ 실시 ⇒  보완 정례화

① 연간 보수점검 계획 사전 수립

② 주기적 점검 및 결과 기록 유지

③ 보완점 도출(적정 예비품 보유 수량 산정 등)

□ 연간 보수점검 계획 사전 수립

○ 장비별 주기적 보수점검 일정 구체화

- 대상장비 : 탁도계 등 13종 48대 ※ 붙임1 : 대상장비 현황

- 일일점검은 현행 체계 지속 유지

- 장비 매뉴얼 상 주기적 점검 기준 충족가능한 계획 수립

․기준 : 장비별 매뉴얼 – 보수일람(유지보수)

탁도계	잔류염소계

○ 매해 12월 익년도 연간 보수점검 계획 수립 ※ 붙임2 : 2022년 계획

- 주간점검은 매주 마지막 근무일 까지 완료

- 월간․분기․연간점검 시 하위단계 점검 포함하여 실시

- 분기․연간 점검은 충분한 작업일정 확보

□ 주기적 점검 및 결과 기록 유지

○ 주기적 점검은 고장확대 방지를 위해 실시하는 사항으로,

점검 일정 준수 제한시 사전 점검 실시(사후 점검은 최대한 지양)

○ 점검결과 기록유지 방안 ※ 붙임3 : 점검결과 기록 양식

구 분	결과 작성	결재자
일일 ․ 주간정비	업무관리시스템 - 일지관리	정수과장
월간 ․ 분기 ․ 연간 정비	업무관리시스템 - 공문서	소장

□ 보완점 도출

○ 주기적 점검 실시 후 연간 장비고장 발생 비율 비교

○ 실 운용에 따른 실질적인 점검주기 조정 사항 도출

○ 1년간 주기적 점검 실시 후 적정 예비부품 수량 산출

Ⅲ		행정사항

○ 주간․월간 점검 시행 : 11월 월간점검 부터(11월 30일 한)

○ 신규장비 도입 및 불용품목 발생시 점검 일정 조정 : 수시

○ 점검 계획 수립시 연간 정도검사 일정 고려(22년 정도검사 없음)

붙임 : 1. 대상장비 현황 1부.

2. 2022년 연간 보수정비 계획 1부.

3. 점검결과 기록 양식 2부.  끝.