“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	환경측정기기(수질TMS) 정도검사 결과보고

1. 정수과-3148호(2021.10.14.)와 관련됩니다.

2. 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)에 따라 환경측정기기(수질TMS)

정도검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 대상기기 : 환경측정기기(수질TMS-COD, SS, pH)

○ 검사기간 : 2021. 11. 3. ~ 11. 5.

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원

○ 검사결과 : 적합

구분	형 식	제작사	검 사 결 과			비 고
			구조확인	성능확인	표시사항
COD	nanoCHEM5000	㈜나노하이텍	적합	적합	적합
SS	SS-7000,HITEC-S-7	코리아하이텍	적합	적합	적합
pH	pH-7000(A),HITEC-BA	코리아하이텍	적합	적합	적합

※ 측정기의 재현성 및 오차범위 등 사전 교정에 전문성이 필요하여 해당 측정기 제작업체에서

사전 점검 및 정도검사 기간동안 상주

붙임  정도검사결과(점검표 및 기록부)   1부.  끝.

주무관	조성연		정수과장	김경희		강북아리수정수센터소장	12/06 代김경희
협조자
시행	정수과-3753	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/	syeon0718@seoul.go.kr	/	부분공개(5)