문서번호	원수관리과-2300
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		이종근	12/07 신동호
협조	행정관리과장		정종철
	주무관		조완선

2022년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획

2021. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2022년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획

아리수 원수에 유입될 수 있는 유해물질 감시와 수질 변화에 신속한 대처로 믿음주고, 사랑받는 아리수 생산에 만전을 기함.

Ⅰ	추진개요

□ 추진근거

○「수도법」제18조, 제26조, 같은 법 시행령 제29조

○「수질자동감시시스템 운영관리지침」

《상수도사업본부 급수운영과-3562, 2027. 4. 27.》

□ 추진기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 시설현황 : 측정기 9종(10개 항목), 12대 가동

설치장소	측정항목(측정기명)	댓수(대)	설치년도	비고
측정기실 (취수장)	총유기탄소(TOC)	1	2021. 7.
	조류	1	2021. 7.
	pH(수온겸용)	1	2021. 7.
	페놀	1	2021. 7.
	탁도	1	2021. 7.
	시안	1	2021. 7.
	암모니아성 질소(NH3-N)	1	2021. 7.
	생물감시(경보)장치	1	2012.11.
취수관로(외부)	원수 잔류염소	4	2011. 6.	강북A, B, 구의, 뚝도 관로에 설치

□ 사 업 비(안) : 215,000천원

○ 수질실험 소모품 구매   : 15,000천원(재료비)

○ 수질측정장비 유지관리  :  20,000천원(수선유지비)

○ 생물감시장치 구매·설치 : 180,000천원(시설비)

□ 추진내용

○ 원수 수질자동측정기 최적운영

- 자체점검 및 관리 강화, 측정 시약 확보, 근무자 교육

○ 노후 측정기 교체(측정 생물종 변경)

- 내용연수 경과(10년) 노후 측정기 구매·설치(생물감시장치)

- 생물감시장치 생물종 변경(반달말 ⇒ 발광박테리아)

○ 원수 수질자동측정기 정밀점검 및 정비

- 측정기 설치 업체 정기점검, 소모품 구매·설치, 주기적인 자체 정도검사

	2021년도 추진실적 (총 사업비:242,667천원)
○ 생물감시장치 생물센서 구매(1월~12월) : 9,237천원 ○ 잔류염소 측정기 수리(2월) : 792천원 ○ 수질 측정기실 확장 및 실내보수(5월) : 5,440천원 ○ 수질 측정기(탁도, TOC, pH) 정도검사 수수료(5월) : 1,640천원 ○ 측정기 필터(본체) 구매 · 설치(6월) : 396천원 ○ 원수 수질자동측정기 구매 · 설치(7월, 7종) : 222,467천원 ○ 잔류염소 측정기 부속품 구매 설치(10월) : 2,695천원

Ⅱ	세부 추진계획

□ 원수 수질자동측정기 최적화 운영

○ 수질자동측정기. 정기점검 및 관리(연중실시)

- 대    상 : 수질자동측정기 9개 종 12대

- 관리방법 : 수시, 일일점검(담당자 근무시 만 익일 전산일지 작성관리)

- 시약, 소모품 적기 교체 및 고장 발생 즉시 수리(제조·수입업체 요청)

○ 부품·소모품 사전확보 및 관리(연중실시)

- 확보방법 : 서울물연구원 공동구매 및 자체 구매

- 관리방법 : 측정기. 이력 및 소모품 재고 관리 철저

○ 중앙제어실 근무자 교육실시

- 대  상 : 강북통합취수장 중앙제어실 근무자

- 방  법 : 담당자 현장교육 반기 및 특이사항 발생 시

- 내  용 : 측정기 관리요령 및 고장 시 응급조치 방법

□ 노후 수질자동측정기 구매·설치

○ 수질자동측정기. 구매 설치(2월~6월)

- 구매대상 : 생물감시장치 1대

- 규 격(안): 발광박테리아를 이용한 장비

- 소요예산 : 180,000천원

- 예산과목 : 시설비 및 부대비, 시설비

- 추진방법 : 제한경쟁입찰 등

	사업의 개요
○ 사업의 근거 : 수도법 시행규칙 제9조(안전 및 보안을 위한 시설기준) ○ 구매·설치(교체) 배경 : 내구연한 10년 도래 노후(2012. 11. 설치) ○ 설치 장비(생물종) 선정기준 - 근 거:서울물연구원 미생물검사과-226(2021. 1. 8.) - 기 준:수질오염공정시험기준에 따른 생물종(물벼룩, 발광박테리아)을 이용한 장비만 도입(현재 우리 취수장 반달말 이용한 장비)

□ 원수 수질자동측정기 정밀점검 및 정비

○ 정밀점검 실시

- 점검대상 : 원수 수질자동측정기 9개 종 12대

- 점검시기 : 2회 / 년 (갈수기 및 장마철 고탁도 이후)

- 점검방법 : 계획서 수립 측정기 수입 및 설치 업체 현장 출장점검

○ 정비(보수·수리) 실시

- 대  상 : 정밀점검 결과 정비대상 측정기

- 내  용 : 소모성 부품 교체, 측정값 보정 등

- 시  기 : 2회/년

- 방  법 : 수의계약

Ⅲ	행정사항

□ 예산사업 조기집행

○ 2022 예산 : 215,000천원

- 수질실험 소모품 구매   : 15,000천원(사업기간 : 연중)

- 수질측정장비 유지관리  :  20,000천원(사업기간 : 연중)

- 생물감시장치 구매·설치 : 180,000천원(사업기간 : 1월~5월)

□ 원수 수질자동측정기 UPS, PLC 관리 협조

- 대상 : 원수 수질측정기실 각 1개소 UPS(무정전전원장치), PLC(자동제어․전송반)

- 방법 : 전기 담당자(원수관리과) 주기적 점검․관리 고장시 신속한 정비

□ 원수 잔류염소측정기 전기설비 관리 협조

- 대상 : 원수 잔류염소 측정기실(4대 외부설치) 전기설비 및 부대설비

- 방법 : 전기 담당자(원수관리과) 주기적인 점검․관리 고장시 신속한 정비

붙임  1. 수질자동감시시스템 운영 관리지침 1부.

2. 원수 수질자동측정기 이력카드 및 시약 및 소모품 관리대장 각 1부.   끝.